## Bord Lot 5 (2)
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
AO N°: 19/2022 Achat De Matériel Scientifique
Pour Le Laboratoire De Chirurgie Expérimentale De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 5 Lots
| CARACTERISTIQUE TECHNIQUE | Prix U en DH HTVA&HDD | Nbr | Prix total en DH HTVA&HDD
LOT N° 5
Article n°1 : | Respirateur d’anesthésieAppareil d’anesthésie type 2 adulte, enfant et nouveau-né sur chariot mobile pour utilisation de tous les procédés courant d’anesthésie par inhalation destiné |  | 2
Interface regroupant tous les réglages et les mesures
• L’appareil doit contenir un module AGSS (système scavenging)
• Le respirateur doit être modulaire, permettant l’ajout du module de gaz
• Chariot mobile à 4 roues dont 2 avec freins
• L’appareil doit avoir 3 tiroirs de rangement.
• Interface RS 232 et port RJ 45
• Mode de veille
• L’appareil doit contenir le module d'analyseur de gaz plug and play
Modes de ventilation :
Ventilation contrôlée en volume et en pression.
Ventilation assistée contrôlée intermittente VACI-VC et VACI-PC
Ventilation en aide inspiratoire (AI) avec ventilation d'apnée
Ventilation manuelle et ventilation spontanée
Caractéristiques de ventilation :
Paramètres de ventilation :
Volume courant :
- 20 ml à 1500 ml minimum ( mode volume)
- 5 ml à 1500 ml minimum ( mode pression)
Fréquences : 4 à 100 mbar (cm H20) minimum
Sensibilité trigger : 0,5 à 15 l/min minimum
PEEP : 4 à 30 cmH2O.
Compensation automatique des fuites.
Ventilateur :
Ventilateur pneumatique contrôlé électroniquement
Mélangeur :
Mélangeur mécanique menu d’un système de sécurité assurant une teneur minimale en O2 du gaz frais.
Oxygène rapide à 100%
Emplacement de deux cuves en série avec un système interlock selectatec.
Alimentation en gaz : O2, NO2, Air
Monitorage et surveillance :
Ecran couleur plat TFT d’au moins 10.4 pouces, permettant la mesure et l’affichage de tous les paramètres (y compris EtCO2 et les gaz halogénés) et de :
Pression (P. Max, PEEP, P. moyenne, Pplat)
Volume courant, volume minute et fréquence
Concentration de : Oxygène, CO2, N2O et halogènes
Courbes en temps réel de : pression, volume et débit.
Boucles : Débit-volume, pression-volume et Débit-pression
Alarme :
• Alarmes sonores et visuelles
• Alarme d’apnée
• Volume courant
• Volume minute
• FiO2
• Fréquence
• Pression des voies respiratoires, basse et élevée.
Bloc patient :
• Bloc compact, amovible, facile à démonter et à stériliser
• Autres caractéristiques :
• Analyseur de gaz avec cellule d'oxygène paramagnétique
• l'analyseur de gaz permet de mesurer et d’afficher EtCO2 et les gaz halogénés.
• Identification automatique des gaz halogénés
• Affichage de la Concentration alvéolaire minimal
• Batterie intégrée : autonomie d’au moins 90 min.
Accessoire à livrer avec le respirateur :
• 1 cuve à Sevoflurane
• 1 cuve à Isoflurane
• Bras articulé support circuit patient
• 3 Bidons de 5 litres de chaux sodée.
• 2 Circuit patient autoclavable pour adulte avec piège à eau.
• 2 Circuit patient autoclavable pour enfant avec piège à eau.
• Circuit d’induction anesthésie complet
• 3 kits de capnographe (tubulure, piège à eau et autre)
• 1Système d’induction manuelle d’anethesie complet
• 2Ballons réservoir
• Livré avec 2 kits de remplacement (capteur de débit et de pression, cellule d’02 et tout autre accessoire rechangéable)
· Livré avec l’adaptateur de remplissage de la solution halogené(sevo et iso) adapté à la machine + 2flacons solution sevoflurane +2flacons solution isoflurane
· 5masque de ventilation pour animaux d’âge adulte : 1 pour chien/2 pour cochon/ 2 pour mouton
Garantie : 2ans mains d’œuvre et pièces de rechanges
Formation par un expert agrée sur place
Article n°2 : | Respirateur de réanimation avec capnographe Respirateur de réanimation pour adulte, nourisson et nouveau-né sur chariot mobile avec possibilité de suspension, Modularité peut être configurée permettant le choix des paramètres, courbes et valeurs |  | 1
Ventilateur à commande Pneumatique et contrôle électronique
Le respirateur doit avoir un désigne Modulaire : permettant l'ajout de module dans le futur
Le respirateur doit permettre la Vérification du système automatiquement
Le Ventilateur doit permettre la Prise en charge ventilatoire de tout type de malade en réanimation, regroupant la technologie Invasive et Non Invasive et Oxygénothérapie nasale à haut débit et nébulisation.
Caractéristiques :
* Affichage :
L'interface utilisateur intuitive simplifie l'utilisation de la machine
Ecran couleur tactile TFT 15 pouces au minimum, avec haute résolution de (1920*1080) au moins
Affichage Numérique et graphique en temps réel, en plus d'affichage Dynamique des tendances permettant au praticien de surveiller et d'évaluer tout changement de la ventilation pulmonaire du patient
Directives Graphiques faciles à lire permettant de localiser les commandes et les paramètres, ce qui garantit une éviction totale de toute erreur et une amélioration efficace
Module Capnographie avec ses accessoires
Possibilité de configurer les paramètres fréquemment utilisés en permettant à l'utilisateur un accès rapide via des raccourcis sur l'interface
* Modes de ventilation :
o La ventilation en volume contrôlée V-A/C
o La ventilation en pression contrôlée P-A/C
o La ventilation assistée - contrôlée intermittente en volume VACI
o La ventilation assistée - contrôlée intermittente en pression VACI
o L’aide inspiratoire AI
o La ventilation spontanée avec PEEP
o La ventilation d'apnée
o Ventilation à 2 niveaux de pression
o Volume contrôlé à régulation de pression VCRP
o Ventilaion à pression positive à relâchement de pression APRV
o Ventilation minute adaptative AMV
o ventilation à pression positive continue CPAP
· Ventilaion non Invasive VNI
· Module Oxygenothérapie nasale haut débit
* Réglages de contrôle :
o Volume courant : 20 ml à 4000 ml /min.
o Débit inspiratoire : 180 L/min.
o Pression inspiratoire : 1 à 100 cm H2O.
o Fréquence respiratoire :1 à 100 bpm
o Temps inspiratoire : 0,1à 10 sec minimum.
o ventilation à rapport I/ E inversé
o FiO2 : 21 à 100%
o PEEP : 0 à 50 cm H2O
o Aide inspiratoire sur PEP : 0 à 35 cm H2O.
o Sensibilité trigger : 0,5 à 20 l/mn.
* Alarmes :
sonore et visuelle avec des indicateurs de la priorité (Haute, Moyenne et Basse)
o Défaut d’alimentation en gaz.
o Défaut d’alimentation électrique.
o Batterie faible (indicateur de niveau de charge sur l’écran)
o Concentration en O2
o Volume minute bas.
o Volume minute haut.
o Pression inspiratoire basse
o Pression haute.
o Apnée
o Pression élevée en permanence.
o Fréquence respiratoire haute.
o Fréquence respiratoire basse
* Autres fonctions
Autonomie de la batterie 90 mn minimum.
Ports de communications : RS232, USB, VGA, Ethernet et appel infirmier
Le module inspiratoire et expiratoire peut être détachable et autoclavable (à au moins 134 ℃).
compensation automatique de la résistance du tube
Outil de sevrage, avec essai de respiration spontanée
Journal de 5000 événements minimum.
* Monitorage et surveillance:
le respirateur doit permettre le monitorage des caractéristiques suivantes :
Pression des voies aériennes : PEEP, Ppeak, Pplat, Pmean
Fraction expirée en CO2
Volume de la Minute: MV, MVspn, MVleak
Volume courant: TVi, TVe, TVe spn, TVe / IBW
Fréquence respiratoire : ftot, fmand, fspn
Concentration d'O2: FiO2
Mécanique pulmonaire : Rinsp, Rexp, Cstat, Cdyn, RCexp
RSBI, NIF, WOB, Tinsp, I: E
Affichage des graphiques : jusqu'à 5 formes d'onde simultanément
Affichage des boucles: juqu'à 2 boucles simultanément
Affichage d'onde et les boucles simultanément
Affichage graphique et numérique configurable
Accessoires :
Bras articulé support tuyaux patient
Accessoires complets pour nébulisation
2tuyaux autoclavable patient adulte avec piège à eau
1 tuyau autoclavable patient enfant avec piège à eau
2 kits patient pour oxygénotherapie nasale haut débit adapté à la machine (1 adulte et 1 enfant)
1 humidificateur
4kits de rechanges de mesure de CO2
2kits supplementaires capteur de debit et pression
1kit maintenance supplementaire
Garantie :
2ans avec main d’œuvres et pièces de rechanges
Formation sur site par un expert agrée par le fabriquant
Article n°3 : | MONITEUR DE SURVEILLANCE MULTIPARAMETRIQUE type veterinaire (ECG – SPO2 – PNI – T°-RESP-Pression invasive-multigaz) CARACTERISTIQUES D’AFFICHAGE : |  | 4
Écran LED haute résolution 12,1" avec huit courbes
• Léger, moins de 4.5 kg
• Utilisation simple et intuitive
• Conception modulaire plug-and-play, offrant davantage de choix pour une utilisation clinique
• Conception sans ventilateur pour un environnement de soins plus calme
• Fiable pour une utilisation vétérinaire, paramètres disponibles : ECG, RESP, SpO2 , PNI, RP, TEMP, PI, CO2 , Multi-gas
• Indicateur d'alarme visible à 360 degrés
• Examen de tendance sur 120 heures et des courbes sur 48 heures
batterie lithium-ion
Configuration
• ECG, ST, arythmies, RESP, PNI, SpO2, TEMP,
• 2Pressions invasives, debit cardiaque (CO)
• CO2 - Multi-gaz/O2
Livréavec:
Chaque moniteur sera livré avec les accessoires suivants :
2 Câble ECG à 3 brins
1cable ECG à 5brins
2Capteurs SpO2 réutilisables pour enfant
1Capteurs SpO2 réutilisables pour Adulte
3Capteurs de SpO2 adaptés à l’usage veterinaire avec 2tailles differentes
1Sonde de température cutanée pour enfant et adulte
6 Brassards pour PNI (2 pour néonat., 2 pour petit enfant et 2 pour Adulte)
2cables de pression invasives : 1 bout rond et 1bout rectangulaire
10capteurs de pression
L’ensemble de ces 4 moniteurs doit etre livré avec 2Modules debit cardiaque (CO) avec leurs accessoires
2Modules CO2 et multigazs avec leurs accessoires pour etre fonctionnel
Garantie : 2ans (main d’œuvre et pieces)
Formation sur site par un expert agrée par le fabriquant
Article n°4 : | POMPE A PERFUSION Caractéristique : |  | 2
• Affichage de : Débit, volume à perfuser, volume
perfusé et la durée restante.
• la fonction anti-bolus
• la protection anti-débit
• Modes de perfusion : Micro / standard
• Mode titrage
• Mode Volume/temps
• Mode perfusions secondaires configurable
• une gamme complète de débits différents
• un détecteur d’air avec accumulateur
• détecteur de pression avec prise en compte de la
pression de départ
• Reconnaissance automatique de la tubulure de
perfusion
• Interface de fixation universelle permettant à la
pompe de perfusion d’être fixée aisément à un rail ou une
potence
• connecteur RS232 et appel infirmière
• Spécifications techniques :
• Mode standard :
• débit : 1ml/h – 900 ml/h par incrément de 1 ml
• Volume à perfuser : 1ml – 9000 ml par incrément de
1 ml
• Volume perfusé : 0 ml – 9000 ml par incrément de
1ml
• Mode Micro:
• débit : 1ml/h – 90 ml/h par incrément de 0.1 ml
• Volume à perfuser : 0.1ml – 99 ml par incrément de
0.1 ml
 100ml – 999 ml par incrément de 1 ml
• Volume perfusé: 0 ml – 99 ml par incrément de
0.1ml
 100 ml – 9000 ml par incrément de 1 ml
• Précision volumétrique : ±5%
• MVO (maintien veine ouverte)
• Alimentation secteur avec secours par
batteries NiMH rechargeables (autonomie de 10 heures)
• Alarmes sonores et affichage des messages:
• Porte ouverte
• Occlusion en amont
• Occlusion en aval
• Batterie déchargée
• Panne interne
• Erreur débit
• Erreur de connecteur de débit
• Tubulure incorrecte
• Indication visuelle :
• Bolus
• Purge
• Fin de perfusion
• La pompe en attente
• Pause
• Vérification de la tubulure
• Batterie faible
Accessoires :
- 10 perfuseurs adaptés à l’appareil
Article n°5 : | Pompe à nutrition |  | 1
L’appareil doit permettre l’administration de solutions nutritives destiné aux malades ayant des difficultés
à s’alimenter par voie normale.
Caractéristiques techniques :
- Mode de fonctionnement continu ou intermittent
- Conception de l’administration indépendante de la position.
- Capteurs détectant les conditions de débit
- Amorçage automatique.
- Alimentation par secteur et par batterie
Autonomie minimale de la batterie qui doit être rechargeable : 5 heures minimum.
- Voie d’abord possible utilisable :
o sonde naso-gastrique
o sonde de gastrostomie
§ Alarmes
o Erreur système
o Erreur d’écoulement
o Erreur tubulure déplacée
o Erreur d’alimentation
o Batterie faible
§ Possibilité de fixation à une potence standard.
Accessoires
- Potence
- 10 perfuseurs adaptés à l’équipement
Article n°6 | ASPIRATEUR CHIRURGICALE MOBILE L'aspirateur doit être un aspirateur chirurgical électrique pour l'aspiration des liquides dans les salles de bloc opératoire des hôpitaux. |  | 10
Aspirateur électrique doit être mobile sur roulettes pour l'aspirateur doit être équipé de 4 roues antistatistique avec 2 freins.
développé pour être facile à transporter et à fonctionner en mode continu.
poignet télescopique non fixe doit permettre le déplacement et l'arrangement de l'aspirateur.
grande résistance au chaleurs élevées.
isolement pour l'électricité en matière plastique conforme aux dernières normes de sécurité européennes.
02 bocaux d’aspiration de 2 litres chacun avec
totale de 4 litres auto lavable avec soupape de sécurité
protégés contre les risques de choc.
La pompe doit etre robuste à structure métallique
tube en silicone long
99% niveau de filtration (filtres antibacterien ).
régulateur automatique.
passage automatique d'un bocal à l'autre.
mode :continu.
debit d'aspiration :60 litres /min.
Dépression réglable jusqu'à : -0,90 bar
niveau de vide réglable : de 0 à 0,9bar/-90kpa.
Vacuomètre
Equipe d’un système de sécurité
Niveau de bruit : 54 décibels
L'appareil doit être livré avec :
2 bocaux de 4 litres autoclavable avec sécurité trop plein.
une pédale étanche de commande.
- 2 filtres antibactériens de rechange
- 20 mètres de tuyaux de raccordement en silicone
- un câble secteur
poids d'environs :15kg
dimensions :470x580x560mm.
classe MDD II a.
Article n°7: | Système d’aspiration mural complet Un ensemble pour aspiration des mucosités et liquides/ |  | 8
secretions au bloc opératoire avec :
- Manometre mural à pression reglable
- 2Bocaux d’aspiration 2L
- Tyuaux en silicone resterilisable (10metres)
- Support mural pour fixer et immobiliser le bocal
d’aspiration
Article n°8 : | Chariot d’anesthésie Chariot d’anesthésie comprenant : |  | 4
Structure de revêtement en aluminium et en acier
époxy
Partie supérieure en ABS avec rebords prolongés
sur trois côtés
poignée de poussée latérale érgonomique
Etagère inferieur en ABS
Quatres tiroirs avec système de fermeture
automatique de differentes tailles
Fermeture centrale de tous les tiroirs
Un mécanisme de verrouillage programmable pour
verrouiller l’ensemble ou une partie
des rangements
4 roues pivotantes de min Ø 125 mm, dont 2
avec frein
Dimensions mimimale : 60x55x90 cm.
Livré avec accessoires suivants:
•Boites basculantes transparentes sur 2 niveaux
Permettant le dépôt et l’usage facile des différents
Articles d’anesthésie
. Support cube poubelle
• Séparateur de 12 compartiments
• Support latéralpour mettre le défibrillateur
avec fixation
• support distribution gel antiseptique
. Boîtes rétractables
Le fabriquant doit mettre le logo du centre de Chirurgie expérimentale de Tanger sur au moins 2 parties du chariot
Article n°9 : | Débitmètre d’oxygène orifice precalibres de 0 à 15 L/min Débitmètre à pression compensée pour l‟oxygène |  | 6
à bille pour administrer de l‟oxygène à
des patients insuffisants respiratoires,
nanotube est facile à désinfecter avec ses surfaces
lisses et son corps en alliage de cuivre.
Ses composants plastiques ne contiennent pas
de Bisphenol A. la version adulte est de 0 à 15 l/min,
Livré avec embout mural et barboteur autoclavable
Livré avec kit complet : masque d’O2 transparent
Avec tuyau le liant avec le barboteur
Article n°10 : | Unidirectionnelle Adulte Insufflateur Ballon Autoremplisseur à Valve Sans latex. |  | 10
Ballon adulte de 1500 ml.
Livré avec masque à usage unique en PVC
avec bourrelet gonflé, tubulure, sous emballage
individuel soudé
Article n°11 : | Pousse seringue modulaire d’anesthésie mode AIVOC L’appareil permet de : |  | 2
- assurer un contrôle optimal de l’anesthésie.
* Etre compatible avec la station modulaire communicante
* permettre sur la station modulaire communicante la création du profile des médicaments avec des valeurs par défauts,
les limites max et min, les valeurs cibles plasmatiques ou valeurs cible d’effet. Les deux valeurs cible et effet étant affichés
simultanément.
- avoir un écran visible à distance.
- permettre le passage aisé du mode AIVOC au mode TIVA
- avoir une interface de communication bidirectionnelle.
- Permettre d’afficher le nom du service
- avoir un système de verrouillage clavier.
- Permettre le transport
- avoir un historique des évènements de perfusion chargeable
sur PC
* avoir une interface de fixation universelle permettant à la pousse seringue d’être fixer aisément sur un rail,
une potence, un bras plafonnier et sur une station modulaire communicante
Spécifications techniques :
Débit de 0.1 à 1200 ml/h, par pas de 0.1ml
Volume perfusé : 0.1 à 999,9 ml par pas de 1 ml
Volume à perfuser : 0.1 à 999,9 ml. 1 min à 24 heures
Précision volumétrique : ±2%
Tailles de seringues : 5 – 10 – 20 – 30 – 50/60ml
Maintien de la veine ouverte programmable
Bolus de débit réglable jusqu’à 1200ml/h avec visualisation des bolus flash par la station communicante Aivoc.
Débit de purge : 1200ml/h
Avec trois modes de purge (obligatoire- non obligatoire- ou
conseillé)
- Occlusion : Réglage des niveaux jusqu’à
900mmHg
- Réduction automatique du Bolus en levée
d’occlusion
à 0,2 ml max
- Affichage des niveaux d’alarme et de pré alarme
d’occlusion
- Surveillance dynamique des variations de
pression au cours du temps
Alarme de déconnection de la ligne de perfusion (chute de
pression
Permettre la perfusion en Modes AIVOC : Diprivan/propofol – Remifentanil – Sufentanil
Permettre la perfusion en Mode TIVA
Appareil résistant aux chocs et produits de désinfection.
Protection contre projection liquide au niveau IP34 minimum
Alimentation secteur 220V avec secours par batteries
rechargeables
d’autonomie de 10 heures à 5ml/h
Alarmes
Coupure de secteur ;
Pré-alarme de décharge de batterie ;
Décharge de batterie ;
Débrayage ;
Mauvais maintien de la seringue ;
Contre – pression excessive ;
Alarme de déconnection de la ligne de perfusion (chute de pression)
Pré-alarme de fin de perfusion ;
Fin de perfusion ;
Défaut d’autotest ;
Arrêt moteur ;
Seringue ouverte ;
Seringue vide ;
Occlusion ;
Pré alarme d’occlusion 50mmHg avant l’alarme d’occlusion
Réduction automatique du bolus en levée d’occlusion à 0,2 ml max.
Panne interne.
- Indication visuelle de :
o Grandeur de seringue installée ;
o Débit sélectionné ;
o Perfusion complétée ;
-déclenchement du détecteur d'occlusion avec alarme; Permettre l’affichage sur la station Aivoc de la dose totale du médicament administré.
Garantie :3ans
Article n°12: | Pousse seringue monovoiePousse seringue monovoie Conçu pour répondre aux besoins de la thérapie |  | 4
intraveineuse moderne dans les unités de soins
intensifs, les unités de soins cardiaques, l'anesthésie,
la cardiologie et oncologie pour les nouveau-nés,
les enfants et les adultes
Principales caractéristiques:
Logiciel convivial simplifie la programmation
et le fonctionnement
Fonction bolus automatique et manuel
Réduction automatique de bolus résiduelle après
Occlusion.
Facile modification des paramètres en cours de
perfusion
Vaste système d'alarmes et des avertissements sonores
et visuels
Liste des médicaments modifiable facilement par
l'utilisateur
Longue durée de vie de la batterie
Mot de passe protégeant contre modification
non autorisée des paramètres
Journal des événements (jusqu'à 2000 événements
enregistrés en temps réel)
Interface RS 232C (pour imprimer le journal
des événements)
Grand et facilement lisible écran LCD
Large gamme de débit de perfusion
Plus de 55 types de seringues compatibles (5-60 mL)
Calcul de la dose de médicament
Paramètres de fonctionnement:
Plage de débits reglable avec incréments de 0,1 ml/h:
0,1 ÷ 2000 ml/h seringue 50/60 ml
0,1 ÷ 1200 ml/h seringue 30 ml
0,1 ÷ 1000 ml/h seringue 20 ml
0,1 ÷ 600 ml/h seringue 10 ml
0,1 ÷ 400 ml/h seringue 5/6 ml
Débit maximum du BOLUS avec incréments de 0,1 ml/h :
2000 ml/h seringue 50/60 ml
1200 ml/h seringue 30 ml
1000 ml/h seringue 20 ml
600 ml/h seringue 10 ml
400 ml/h seringue 5/6 ml
Volume à perfuser (volume limite) : 0,1 ÷ 999 ml,
incréments de 0,1 ml
Volume du BOLUS : Limité au volume de seringue,
programmé avec une précision de 0,1 ml
Durée maximale de perfusion: 99 h 59 min 59 sec
Débit du KVO (MVO): 0 ÷ 5 ml/h, incréments de 0,1 ml/h
Précision de perfusion: ± 2 % (conforme à la norme
EN 60601-2-24)
Limite de la pression d'occlusion : 9 niveaux,
40 ÷ 120 kPa (300 ÷ 900 mmHg), incréments
de 10 kPa (75 mmHg)
Alarmes sonores et visuelles : PAS DE SERINGUE,
SERINGUE INCONNUE, SERINGUE VIDE, OCCLUSION,
DEFAUT SECTEUR, BATTERIE VIDE,
FIN DE PERFUSION Pré-alarmes: BATERIE BASSE,
5 minutes/VIDE, 5 minutes/FIN
Concentration du médicament : 0,01 ÷ 9999 μg/m, mg/ml
Batterie intégrée: de plus grande durabilité
(1300 mAh)
Temps de chargement batterie: 24 h
Autonomie de batterie: 20 h au débit de 5 ml/h , 4 h au
débit de 100 ml/h
Poids : 2, 5 et 4,5 Kg
Puissance : 20 VA minimum
Accessoires :
Ø Lot de 10 seringues de 50CC
Ø Lot de 10 seringue de 20CC
100 prolongateurs perfusion entre seringue de 50CC et patient
Système de fixation sur support, potence avec les
accessoires necessaires à cet effet
Garantie : 2ans
Formation de l’équipe à son utilisation
Article n°13 : | Paravent mobile · Paravent 3 panneaux pliables ; |  | 4
· Bâti en tube inox ;
· Equipé de 4 roulettes ;
· Longueur totale dépliée : 14580 -1500 mm ;
· Hauteur : 1770 mm minimum ;
· Largeur d'un panneau : 500 mm ;
· Poids du paravent 10-12 kg.
Article n°14 | Mandrin d’Eschmann Pour intubation trachéale difficile |  | 10
Article n°15 : | Potence à sérum Potence porte sérum à tige télescopique en acier |  | 10
inoxydable,
Pied à cinq branches en plastique sur roulettes à
double galette permettant une meilleure fixation
au sol,
Ajustable en hauteur avec 2 ou 4 crochets,
Dimensions : (L * l * H)
Largeur : 560 mm
Longueur : 560 mm
Hauteur : 1160mm à 2000 mm (+/- 2%)
Article n° 16: | Chariot d’urgence Chariot de soins d’urgence avec au moins 5tiroirs de volume diffèrent |  | 8
Tiroirs avec solution de séparation entre médicaments
Dimensions : 620-630x470-480x910-940mm
Plateau supérieur en plastique ABS avec rebord en Inox
Support de charge à quatre colonnes en acier plastique.
Tige porte sérum
Support de défibrillateur avec système de fixation sur,
sous-table cachée avec une boîte pour divers articles
Support d'infusion télescopique
Une boîte de deux litres avec un plastique panier à filet, et un double seau à poussière en ABS;
Porte-déchets latéral
Roues universelles mobiles dont deux ont une fonction de freinage
Plan dur pour massage cardiaque rangé en posterieur ou latéral dans un emplacement dédié et non encombrant
Le fabriquant doit mettre le logo du centre de Chirurgie expérimentale de Tanger sur au moins 2 parties du chariot;
Article n°17 : | BAQUET ROULANT EN INOX, CAPACITE 14 LITRES SUR DES ROULETTES ANTI-STATIQUES |  | 10
Article n°18: | Bocal d'aspiration 2 litres autoclavable |  | 6
Article n°19 : | Bocal d'aspiration 4 litres autoclavable |  | 6
Article n°20 : | Tambours cylindriques en inox |  | 8
Article n°21 : | Cupule en inox |  | 8
Article n°22 : | Haricots en inox |  | 6
Article n°23 : | GUERIDON ROLANT |  | 8
Article n°24 : | TABOURET AVEC DOSSOIR |  | 18
Total HTVA/HDD
TVA 20%
Total TTC
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ……………………………. Dirhams HTVA & HDD.

## Bord Lot 4 (2)
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
AO N°: 19/2022 Achat De Matériel Scientifique
Pour Le Laboratoire De Chirurgie Expérimentale De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 5 Lots
| CARACTERISTIQUE TECHNIQUE | Prix U en DH HTVA&HDD | Nbr | Prix total en DH HTVA&HDD
ANESTHESIE REA
LOT 4
Article n°1 : | Respirateur d’anesthésie type 1 avec capnographe et analyseur de gaz Appareil d’anesthésie destiné à usage vétérinaire sur chariot mobile pour utilisation de tous les procédés courant d’anesthésie par inhalation |  | 3
Interface regroupant tous les réglages et les mesures
• L’appareil doit contenir un module AGSS (système scavenging)
• Le respirateur doit être modulaire, permettant l’ajout du module de gaz
• Chariot mobile à 4 roues dont 2 avec freins
• L’appareil doit avoir 3 tiroirs de rangement.
• Interface RS 232 et port RJ 45
• Mode de veille
• L’appareil doit contenir le module d'analyseur de gaz plug and play
Modes de ventilation :
Ventilation manuelle / spontanée / dérivation
Contrôle du volume de ventilation (VCV) avec fonction PLV
Ventilation à régulation de pression (PCV)
Ventilation à régulation de pression avec garantie de volume (PCV-VG)
Ventilation obligatoire intermittente synchronisée
(SIMV-volume contrôlé et SIMV-pression contrôlé)
Ventilation assistée par pression (PS) avec sauvegarde d'apnée
Caractéristiques de ventilation :
Paramètres de ventilation :
Volume courant :
- 20 ml à 1500 ml minimum ( mode volume)
- 5 ml à 1500 ml minimum ( mode pression)
Fréquences : 4 à 100 mbar (cm H20) minimum
Sensibilité trigger : 0,5 à 15 l/min minimum
PEEP : 4 à 30 cmH2O.
Compensation automatique des fuites.
Ventilateur :
Ventilateur pneumatique contrôlé électroniquement
Mélangeur :
Mélangeur mécanique menu d’un système de sécurité assurant une teneur minimale en O2 du gaz frais.
Oxygène rapide à 100%
Emplacement de deux cuves en série avec un système interlock type selectatec ou équivalent
Alimentation en gaz : O2, NO2, Air
Monitorage et surveillance :
Ecran couleur plat TFT d’au moins 10.4 pouces, permettant la mesure et l’affichage de tous les paramètres de réglage et d'alarme (y compris
Fréquence respiratoire, rapport I / E, volume courant, minute
volume, PEEP, MOYEN, PEAK, PLAT et O2
concentration, EtCO2, N2O, gaz d'esthésie concentration) Volume courant, volume minute et fréquence
Concentration de : Oxygène, CO2, N2O et halogènes
Courbes en temps réel de : pression, volume et débit.
Boucles : Débit-volume, pression-volume et Débit-pression
Alarme :
- Alarmes sonores et visuelles
- Alarme d’apnée
- Volume courant
- Volume minute
- Fréquence
- Pression des voies respiratoires, basse et élevée.
Bloc patient :
- Bloc compact, amovible, facile à démonter et à stériliser
- Autres caractéristiques :
- Analyseur de gaz avec cellule d'oxygène paramagnétique
- l'analyseur de gaz permet de mesurer EtCO2 et les gaz halogénés.
- Identification automatique des gaz halogénés
- Affichage de la Concentration alvéolaire minimal
- Batterie intégrée : autonomie d’au moins 90 min.
Accessoire à livrer avec le respirateur :
• 1 cuve à Halotanne
• 1 cuve à Isoflurane
• Bras articulé support circuit patient
• 3 Bidons de 5 litres de chaux sodée.
• 3 Circuit pour animaux autoclavable petit, moyen et grand
• 5 kits de capnographe (tubulure, piège à eau et autre)
• 1Système d’induction manuelle d’anethesie complet
• 2Ballons réservoir
· 5masque de ventilation pour animaux d’âge adulte : 1 pour chien/2 pour cochon/ 2 pour mouton
• Livré avec 2 kits de remplacement (capteur de débit et de pression, cellule d’02 et tout autre accessoire rechangéable)
· Livré avec un onduleur pour protection contre tout problème de coupure ou défaillance de l’alimenation electrique
· Livré avec l’adaptateur de remplissage de la solution halogené(halothane et isoflurane) adapté à la machine + 2flacons solution halothane +2flacons solution isoflurane
Garantie : 2ans (pieces et main d’œuvre)
Formation sur un site par un expert agrée par le fabricant
Total HTVA/HDD
TVA 20%
Total TTC
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ……………………………. Dirhams HTVA & HDD.

## Bord Lot 3 (2)
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
AO N°: 19/2022 Achat De Matériel Scientifique
Pour Le Laboratoire De Chirurgie Expérimentale De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 5 Lots
| CARACTERISTIQUE TECHNIQUE | Prix U en DH HTVA&HDD | Nbr | Prix total en DH HTVA&HDD
LOT N° 3
Article n°1 : | AUTOCLAVE VERTICAL Autoclave de stérilisation à vapeur autonome. |  | 1
Caractéristiques :
Ouverture : simple porte
Volume interne de la cuve : 260 litres minimum
Capacité minimum de 03 paniers DIN
Cuve de construction en acier inoxydable norme 316 L.
Châssis et Habillage en acier inox poli satiné selon norme 304.
Toutes les tuyauteries véhiculant la vapeur ou l’eau déminéralisée doivent etre en acier inoxydable et pourvues d’une isolation thermique
Tuyauterie de processus avec raccords Tri-Clamp pour faciliter le service
Filtre à vide stérilisable avec degré de filtration 99,999% au minimum
Forme de la cuve : parallélépipédique à double enveloppe.
Chargement et déchargement manuel.
Pression de timbrage de la cuve : 2,5 bars au minimum,
Isolation thermique de la paroi externe de la cuve.
Doit être entièrement revêtue par Sûreté, un système de chemise à couverture totale (full jacket) de type pli soudé.
Portes coulissantes automatiques entièrement en inox renforcé.
Fermeture de la porte assurant une herméticité de la chambre de stérilisation par des joints en silicone poussée par la vapeur.
Système de porte coulissante à transfert vertical.
Façade et portes escamotables permettant une ouverture complète et un accès aisé pour la maintenance de tous les composants.
Système de sécurité de détection d’obstacles
Doit être éqipé d'un Circuits dédiés pour la vapeur, pour que L'injection directe de la vapeur dans la chambre permet une qualité supérieure durable dans le temps.
Verrouillage simultané des portes.
Température de stérilisation : 121° et 134°.
Stérilisation avec pré vides préalables et séchage final par vide.
Organe de contrôle et de commande
Sélection d'au moins 08 programmes : instruments, textiles, caoutchouc, Bowie & Dick, test d’étanchéité…)
un échangeur pour réduire la température d’eau de vidange de la chambre avant qu'il ne soit aspiré par la pompe à vide
Le logement technique d’inspection doit contenir les circuits hydrauliques et le tableau électrique peut être installé aussi bien sur le côté droit que gauche de la chambre.
l’autoclave doit être muni d’un économiseur d'eau pour fournir de l'eau froide pour la pompe à vide, déclenchée par une vanne à commande thermostatique. L'économiseur d'eau doit également échanger de la chaleur pour refroidir le condensat retournée.
La machine doit permettre une économie de consommation d’eau, d’au moins 35% en standard.
Générateur de vapeur sèche (avec une teneur en eau de 2 à 5% au maximum) avec construction en acier inoxydable.
Générateur de vapeur autonome, chauffage électrique avec électropompe de remplissage intégrée
Système d’entretien du générateur de vapeur via une vidange automatique après une série de cycles exécutés.
Système automatique de régulation du niveau d'eau par sondes.
Panneau de commande intégré dans le panneau frontal de l’autoclave avec affichage au minimum sur écran couleur :
▪ Graphique du cycle en temps réel.
▪ Historique des alarmes
▪ Signalisation des phases de stérilisation
▪ Menu technique préventif avec aide au diagnostic pour la maintenance
Alimentation système de contrôle par UPS au moins pour 5 minutes en cas d’une panne d’électricité
Avec imprimante intégrée des paramètres et des courbes de stérilisation.
Sécurité :
Pas de lancement du cycle de stérilisation lorsque les portes sont ouvertes.
Pas d'ouverture des portes lorsque l'autoclave est sous pression.
Possibilité d’arrêt en urgence du cycle du côté du chargement et du déchargement.
Pas d'ouverture simultanée des deux portes.
Sécurité en cas de surchauffe.
Sécurité en cas de coupure du courant ou de l’alimentation en eau.
Soupape de sécurité.
Système de signalisation des phases de stérilisation.
Accessoires :
Un module avec deux (2) étagères grillagées.
UN Chariot de chargement et de déchargement en Acier inox de même ne marque que l’autoclave.
3 Paniers
L’autoclave doit être livré avec un adoucisseur d’eau à permutation sodique :
- Dispositif électronique volumétrique de régénération
- Déclenchement de la régénération suivant le volume d’eau traité programmé
- Réservoir de résine de 25 litres minimum
- Réservoir du bac à sel 75 Kg minimum
- 150Kg de sel
Article n° 2: | LAVEUR DESINFECTEUR 10 PANIERS Appareil de lavage et de désinfection des instruments chirurgicaux, conteneurs, instruments d’anesthésie etc. |  | 2
Ouverture coulissante verticale de la porte
Chargement frontal,
Habillage extérieur en acier inoxydable AISI 304 L.
Habillage intérieur en acier inoxydable AISI 316 L, résistant aux acides.
Volume interne de la chambre : 250 litres.
Capacité en paniers DIN : 10 paniers.
le laveur est équipé d’un réservoir de préchauffage pour l’eau du lavage principal et l'eau déminéralisée : ce réservoir est relié directement avec la chambre de lavage à travers de grandes soupapes permettant ainsi une réduction de temps du chargement d'eau pour l'ensemble du cycle.
Système de reconnaissance automatique du chariot de lavage.
Désinfection thermique avec une température de 93°C.
Le laveur est équipé d’un microprocesseur PLC pour le contrôle total avec écran TFT de 3,5 pouces minimum sur le côté chargement pour l'affichage de la phase du cycle, signalisation des défauts,
 20 programmes préenregistrés.
 20 programmes pouvant être personnalisés par les utilisateurs.
Le laveur assure un contrôle total des phases du cycle : temps, température, dosage des produits chimiques, la quantité d'eau, le séchage.
Le laveur est doté d’un port RS 232 .
Accessoires :
Le laveur doit être livré avec un chariot de chargement de même marque que le laveur
Bac de trempage amovible
Avec couvercle sur cadre mobile métallique avec roues équipées de blocage, dimensions du bac profond
bac gradué dim:750*500*300/dim. interieures:560*280*260 mm /couvercle amovible; rentrant, anti-projections/robinet de vidange grand débit démontable/1poignee de poussée/4roues diamètre 125 mm dont 2 a frein
ACCESSOIRES :
Destilateur d'eau adapté au besoin du cycle
Article n°3 : | THERMO-SOUDEUSE AVEC ACCESSOIRES NECESSAIRES Vitesse de soudage 10 m/min |  | 2
Commande de température Electronique
Température de soudage 0-220°
Tolérance de température ± 5°C
Bord de soudage progressivement réglable 0 à 35 mm
Gordon de scellage lisse, avec forme système 12 mm de scellage
Branchement réseau 230 V, 50/60 Hz
Puissance 390 VA
Dimensions l x p x h 475 x 260 x 145mm
Poids 15 kg
Habillage externe en acier inox AISI 304
Accessoires
Plateau rouleur facilitant le défilement des sachets unitaires de dimensions 830 x 280 x 60 mm
L'ensemble doit être Livré avec :
8 Rouleaux de 50 mètre de longueur et 16 cm de largeur
Total HTVA/HDD
TVA 20%
Total TTC
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ……………………………. Dirhams HTVA & HDD.

## Bord Lot 2 (2)
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
AO N°: 19/2022 Achat De Matériel Scientifique
Pour Le Laboratoire De Chirurgie Expérimentale De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 5 Lots
LOTS | CARACTERISTIQUE TECHNIQUE | Prix U en DH HTVA&HDD | Nbr | Prix total en DH HTVA&HDD
LOT N°2
Article n°1 : | GENERATEUR COMBINE ULTRACISION / THERMOFUSION Générateur combiné Multifonctionnel pour chirurgie Ouverte et Laparoscopique Chirurgie générale, gynécologie, chirurgie colorectale, chirurgie urologique, Chirurgie bariatrique, chirurgie thoracique, chirurgie Tête & Cou, orthopédie et chirurgie plastique. |  | 1
Systeme combin d’énergie Ultrason (Ultracision) et électrochirurgie (Thermofusion) , les deux énergies à Feed- Back .
Energie ultracision par technologie ceramique pieso éléctrique à 55.000 cycle/seconde.
Energie thermofusion avec système PTC : dommage thermique latérale minimal.
Générateur à auto-configuration et reconnaissance automatique des instruments.
Caractéristiques de multifonctionnalité : Préhension, Dissection, Section et coagulation de tissus mous et de vaisseaux « jusqu’à 5 et 7 mm de diamètre pour l’Ultracision et 7mm pour l’électrochirurgie »
Pinces avec option d’articulation « thermofusion »
Respect des structures tissulaires de proximité grâce à une diffusion thermique Latérale minimale de moins de 1 mm.
Pinces adaptées au générateur pour endoscopie et laparotomie réparties selon le besoin des utilisateurs: : 40 Unité.
Système à double mode d’activation : Manuelle et Pédale.
Appareil livré avec :
1. Générateur Combiné à écran tactile
2. Pedal
3. Chariot
4. Adaptateur Ultracision
5. pièce à main Ultracision
6. Adaptateur électrochirurgie
7. Manuel d’utilisation
Total HTVA/HDD
TVA 20%
Total TTC
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ……………………………. Dirhams HTVA & HDD.

## Bord Lot1 (2)
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
AO N°: 19/2022 Achat De Matériel Scientifique
Pour Le Laboratoire De Chirurgie Expérimentale De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 5 Lots
| CARACTERISTIQUE TECHNIQUE | Prix U en DH HTVA&HDD | Nbr | Prix total en DH HTVA&HDD
LOT N°1
Article n°1 : | ÉCLAIRAGE OPERATOIRE GENERAL 2 COUPOLES Les éclairages opératoires doivent être conformes aux normes en vigueur et disposent du marquage CE basse tension, compatibilité électromagnétique et dispositif médicaux (Classe I). |  | 1
Chaque salle d’opération sera équipée d’un éclairage opératoire double coupole.
Les éclairages opératoires seront du type LED de dernière génération.
Eclairage opératoire combiné pour salle d’opération majeure sur suspension plafonnière pivotante (360 degrés) avec équilibrage compensé comprenant :
1) 1 coupoles à base de LED:
Caractéristiques :
La coupole est de forme triangulaire, les cônes de lumière se rejoignent en une surface étroite.
Plage lumineuse réglable et uniforme sur toute la surface (dilution des ombres) ;
La focalisation de la plage lumineuse peut être régler de manière électronique sans mouvement mécanique ou manuel,
Intensité lumineuse à 1 mètre : 160.000 lux avec 4 a 5 choix de température de couleur entre 3500°K à 5500°K.
Durée de vie des diodes supérieure à 60 000 heures
Indice de rendu des couleurs Ra supérieur à 95
Indice de rendu des rouges supérieur à 97
Réglage du champ entre 18 et 30 cm
Profondeur du champ constant de 110 cm
Boitier en aluminium
Commande des fonctions de l’éclairage sur un clavier sur coupole ou au bras de l’éclairage: Réglage de l’intensité, de la température de couleur et mode endoscopie
3 poignées stérilisantes (dont 2 de rechange) au centre de la coupole
Nombre de LEDs minimal: 124 LEDs
2) 1 coupole à base de LED:
- Caractéristiques :
La coupole est de forme triangulaire, les cônes de lumière se rejoignent en une surface étroite.
Plage lumineuse réglable et uniforme sur toute la surface (dilution des ombres) ;
La focalisation de la plage lumineuse devra obligatoirement se régler de manière électronique
Intensité lumineuse à 1 mètre : 160.000 lux avec 4 a 5 choix de température de couleur entre 3500°K à 5500°K.
Durée de vie des diodes minimun à 60 000 heures
Indice de rendu des couleurs Ra supérieur à 95
Indice de rendu des rouges supérieur à 97
Réglage du champ entre 18 à 30 cm
Profondeur du champ constant de 110 cm
Boitier en aluminium
Commande des fonctions de l’éclairage sur un clavier sur coupole ou au bras de l’éclairage: Réglage de l’intensité, de la température de couleur et mode endoscopie
Commande des fonctions de l’éclairage sur un clavier sur coupole ou au bras de l’éclairage: Réglage de l’intensité et mode endoscopie
- 3 poignées stérilisantes (dont 2 de rechange) au centre de la coupole
Commandes des éclairages au mur par un système sans fil
3) Un boitier de contrôle mural et un coffret, à installer:
Possibilité de reporter toutes les commandes des éclairages au mur par un système sans fil
- Transformateurs
- Protections électriques
- Commutateurs sur circuits de secours avec voyant lumineux de signalisation de fonctionnement
- Alimentation de secours par batterie rechargeable, sèche, sans entretien, avec autonomie d'utilisation d’une heure.
- L'ensemble sera livré et installé en ordre de marche avec tout le nécessaire de raccordement aux réseaux d’électricité et de courant faible à partir des attentes existantes. Les platines de suspension, les rails si c’est nécessaire, l’étanchéité des plafonds, l’ajustement de la longueur de la suspension en fonction de la hauteur de la salle d’opération … seront à la charge de la société.
Article n°2 : | ECLAIRAGE OPERATOIRE DOUBLE COUPOLE AVEC CAMERA ET MONITEUR. Il comprend : |  | 1
1. Une coupole principale avec Diodes Electroluminescentes (LED) avec changement de température de couleur
Les éclairages opératoires doivent être conformes aux normes en vigueur et disposent du marquage CE basse tension, compatibilité électromagnétique et dispositif médicaux (Classe I).
· La coupole est de forme triangulaire, les cônes de lumière se rejoignent en une surface étroite.
· Indice de rendu des couleurs Ra = 96
· Plage lumineuse réglable et uniforme sur toute la surface opérée
· La focalisation de la plage lumineuse se règle de manière électronique
· Intensité lumineuse à 1 mètre : 160.000 lux
· 4 à 5 choix de températures de couleurs différentes : 3.500 – 5.500 kelvins
· Champs opératoires possibles de diamètre variant de 18 à 30 cm
· Profondeur du champ d’éclairage : 1 100 mm
· Boitier en aluminium
· Durée de vie des diodes minimun a 60.000 heures
Commande des fonctions de l’éclairage sur un clavier sur coupole ou au bras de l’éclairage: Réglage de l’intensité, de la température de couleur et mode endoscopie
2. Une coupole satellite avec Diodes Electroluminescentes avec changement de température de couleur
Les éclairages opératoires doivent être conformes aux normes en vigueur et disposent du marquage CE basse tension, compatibilité électromagnétique et dispositif médicaux (Classe I).
· Technologie des réflecteurs : diffusion de lumière à pertes minimes, chaque réflecteur lumineux LED renferme 3 LED nouvelle génération à forte intensité d’éclairage au centre d’un réflecteur en aluminium haute brillance
· La coupole est de forme triangulaires, les cônes de lumière se rejoignent en une surface étroite.
· Indice de rendu des couleurs Ra = 96
· Plage lumineuse réglable et uniforme sur toute la surface opérée
· La focalisation de la plage lumineuse se règle de manière électronique
· Intensité lumineuse à 1 mètre : 160.000 lux
· 4 à 5 choix de températures de couleurs différentes : 3.500 – 5.500 kelvins
· Champs opératoires de diamètre variant de 18 à 30 cm
· Profondeur du champ d’éclairage : 1100 mm
· Boitier en aluminium
· Durée de vie des diodes minimun : 60.000 heures
· Eclairage pour intervention endoscopique
Commande des fonctions de l’éclairage sur un clavier sur coupole ou au bras de l’éclairage: Réglage de l’intensité, de la température de couleur et mode endoscopie
Commandes des éclairages au mur par un système sans fil
3. Un boitier de contrôle mural et un coffret, à installer:
Possibilité de reporter toutes les commandes des éclairages au mur par un système sans fil
- Transformateurs
- Protections électriques
- Commutateurs sur circuits de secours avec voyant lumineux de signalisation de fonctionnement
- Alimentation de secours par batterie rechargeable, sèche, sans entretien, avec autonomie d'utilisation d’une heure.
4. caméra HD.
La caméra doit être intégrée au centre de la coupole et facilement détachable et transférable sur d’autres éclairages de même marque :
Une utilisation intuitive avec écran tactile, Surface de verre répondant aux exigences d'hygiène maximum
Capteur CMOS 1/3"
Aspect ratio 16 : 9
Résolution horizontale : 1080 lignes
Full HD 1920 x 1080
Rapport signal/bruit : > 50 Db
Résolution : (PAL) haute définition 2 000 000 pixels minimum
Objectif (zoom) 10 x (zoom optique) et 12 x (zoom numérique)
Boîtier de contrôle sans fil
Balance des blancs : automatique / manuelle
Focalisation : automatique
Sensibilité 1 lux
Connectivité : DVI / SDI-interface RS 485
· Image reorientation > 360°
2- Moniteur Médical à LED sur bras de suspension :
Un écran plat permettant de visualiser les séquences filmées par la caméra sur bras de suspension articulé lié à l’éclairage et munie de support adapté :
Un (01) moniteur HD médical taille 24 pouces minimun suspendu sur un 3 eme bras de l’éclairage,
Entrées signaux : DVI, VGA, HD/SD-SDI, S-Video, Composite, Pb/B, Pr/
Une alimentation secourue 1H comprenant :
1 alimentation réseau a découpage
1 système électronique de basculement en mode secouru (pas de système à relais)
1 jeu de batteries au plomb étanche pour une autonomie d’1heure
Hygiène :
Les éclairages seront lisses, facilement nettoyable et résistants aux nettoyants. Chaque coupole sera livrée avec 2 poignées « stérilisables »
L'ensemble sera livré et installé en ordre de marche avec tout le nécessaire de raccordement aux réseaux d’électricité.
- L'ensemble sera livré et installé en ordre de marche avec tout le nécessaire de raccordement aux réseaux d’électricité et de courant faible à partir des attentes existantes. Les platines de suspension, les rails si c’est nécessaire, l’étanchéité des plafonds, l’ajustement de la longueur de la suspension en fonction de la hauteur de la salle d’opération … seront à la charge de la société.
Article n°3 : | ECLAIRAGE OPERATOIRE MOBILE AVEC BATTERIE DE SECOURS Une coupole principale avec Diodes Electroluminescentes (LED) avec changement de température de couleur |  | 1
· Eclairage chirurgical opératoire à lumière blanche de haute performance produisant un éclairage sans ombre de couleur, garantissant une lumière blanche provenant directement de la coupole
· Technologie des réflecteurs: diffusion de lumière à pertes minimes, chaque réflecteur lumineux LED renferme 3 LED nouvelle génération à forte intensité d’éclairage au centre d’un réflecteur en aluminium haute brillance
· La coupole est de forme triangulaire, les cônes de lumière se rejoignent en une surface étroite. Cette possibilité de combinaison quasi infinie représente un avantage certain par rapport aux éclairages chirurgicaux ronds. Vous bénéficiez du meilleur éclairage durant chaque intervention chirurgicale permettant le passage du flux laminaire,
· Indice de rendu des couleurs Ra = 96
· Plage lumineuse réglable et uniforme sur toute la surface opérée
· La focalisation de la plage lumineuse se règle de manière électronique
· Intensité lumineuse à 1 mètre : 160.000 lux
· 5 choix de températures de couleurs différentes : 3.500 – 4.000- 4.500- 5.000-5.500 kelvins
· Champs opératoires possibles de diamètre variant de 18 à 30 cm
· Profondeur du champ d’éclairage : 1 100 mm
· Boitier en aluminium
· Durée de vie des diodes : 50.000 heures
· Eclairage pour intervention endoscopique
· Panneau de commande pour régler les paramètres, fixé au bras de l’éclairage
L’eclairage doit être livré avec batterie de secours avec autonomie d’utilisation de 5h min
TVA 20%
Total TTC
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ……………………………. Dirhams HTVA & HDD.