## Estimation
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF AO N°: 09/2022 Achat De Matériel Scientifique Pour Le Centre De Simulation Clinique Et D’innovation De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 3 Lots.
Article N° |  |  | Prix unitaire (HT) | Nbr | Prix total (HT)
LOT n°1
Article n°1: | Plateforme de simulation pour formation en ECMO (oxygénation extracorporele) solution complète pour la formation du corps médical et paramédical à l’utilisation des machines d’Oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO). La solution doit simuler un vrai patient avec toutes les conditions possibles qui peuvent survenir pendant la procédure. |  |  | 1 | 0
La solution doit comprendre une solution électronique et une solution procédurale
Ø La solution électronique complète avec un appareil de contrôle à distance :
Le simulateur ECMO sans-fil, réaliste, pleinement fonctionnel, pour formation sur adulte, enfant et nouveau née ; doit offrir une fonctionnalité in-situ pour former les spécialistes ECMO à manipuler un appareil ECMO réel, de faire les réglages nécessaires de le faire marcher sans risques et d’autre part il doit permettre de reconnaître la thrombose, l'obstruction, l'embolie et les modifications de la fonction pulmonaire et cardiaque.
Le simulateur doit être capable de se connecter, reconnaitre et simuler la cannulation ECMO et reproduire plusieurs situations cliniques normales et pathologiques (l'embolie gazeuse, l'obstruction, la thrombose du circuit et patient, l’hypovolémie et autres).
Et il doit aussi permettre la surveillance des parametres sanguins, les modifications de la fonction pulmonaire et cardiaque sur les circuits ECMO pédiatriques et adultes existants sur le marché marocain et offrir la possibilité d'exécuter des scénarios préprogrammés de manière autonome, sans qu'il soit nécessaire de gérer chaque paramètre sanguin au fil du temps.
Dimensions : 26 à 30 × 20 à 25 × 12 à 15 pouces.
Poids : 20 à 25 Kilogrammes.
Il doit contenir au moins les scénarios suivants :
Adulte
Tamponnade cardiaque
Choc cardiogénique
Hypoxie différentielle
Haute pression post-oxygénateur
Haute pression pré-oxygénateur
Hypovolémie
Tube plié
Défaillance de l'oxygénateur
Bavardage de la pompe
Entraînement d'air veineux
Entraînement d'air artériel
Préparation ECMO veino-veineuse
Pédiatrique
Haute pression post-oxygénateur
Haute pression pré-oxygénateur
Haute meilleure pression vésicale
Hypovolémie
Entraînement d'air veineux
Entraînement d'air artériel
Défaillance de l'oxygénateur
Le simulateur doit être connecté à distance
Ces scénarios doivent permettre à l’équipe ECMO de formaliser la formation, sans avoir besoin de suivre la tendance de chaque paramètre sanguin au fil du temps.
Chaque scénario doit être accompagné d'un historique de chaque patient ainsi que d'un diagramme d'état détaillant la progression d'un scénario.
Ce modèle avancé doit contenir tout ce dont nous aurions besoin pour exécuter notre propre simulation ECMO in situ:
- Simulateur ECMO avancée
- iPod Touch ou équivalent pré-chargé avec l'application avancée de gestion
- Moniteur LCD 10 pouces au minimum avec Resolution d’au moins: 1024×600
- Câble HDMI de 6’
- Au moins 15 connecteurs acétal pour circuits pédiatriques / adultes
- Au moins 2 connecteurs Cardiohelp ou xenios ou équivalent
- Liens zippés
- Caisse de rangement et de transport roulante
- Manuel de l'utilisateur : en mode informatique et manuel
Ø La solution procédurale sous forme de buste avec électronique:
Doit contenir un modèle adapté pour la pratique réelle de la pose des cannules ECMO en 2 modes : Veino-artériel et veino-veineux. Le buste doit etre complet permettant la pose d’un accès veineux cave supérieur sous contrôle échographique et la pose d’un accès fémoral à la fois veineux et artériel sous contrôle échographique. La peau des 2 zones de ponctions sur le buste doivent donc etre echogènes.
La peau de la zone de ponction et pose des cannules doit permettre plusieurs utilisations (ponction et pose) avec possibilité d’échange.
La ponction et la cannulation peuvent être pratiquées à l'aide de vrais matériaux et instruments disponibles dans le marché marocain. Les artères doivent avoir une lumière d’au moins 8 mm, les veines d’au moins 10 mm. Cela doit permettre l'utilisation de types de cathéters courants sans aucun problème. La solution doit contenir des coussinets de ponction : deux au site de ponction fémorale gauche et droite et un au site de ponction jugulaire droite. Cela permet un contrôle par ultrasons de l'aiguille jusqu'à ce qu'elle atteigne le tube du vaisseau. Le Trainer doit etre utilisé avec une vraie machine ECMO disponible sur le marché marocain (type Cardiohelp, Xenios ou équivalent) et il doit fournir la possibilité de démarrer une séance ECMO complète quand il est connecté avec la machine ECMO et permettre la circulation du fluide simulé pour un fonctionnement réaliste de la machine.
Le formateur doit disposer également de points de contact pour l'ECG à 4 dérivations au moins. Les points de contact peuvent être connectés à un simulateur ECG et les veines doivent avoir des connecteurs pour la mesure du débit.
Les réservoirs de tubes doivent etre intégrés de manière invisible dans la base des modèles.
Le réservoir d'eau et le système de pompe doivent etre séparés et peuvent être connectés facilement au buste par des connecteurs à verrouillage rapide. La solution doit inclure une pompe pour permettre le reglage automatique et électronique avec affichage de tous les parametres ( débit, temps, volume, type de pompage, arret, début..) pour préparer et remplir tout le circuit integré dans le corps du buste.
La solution doit inclure un système sécurisé et controlé d’alimentation électrique (ondulaire ou équivalent)
Le simulateur procédural doit être livré avec :
- Valise de transport robuste
- 3 Zones de ponction jugulaire échogènes
- 3 pairs de zones de ponction fémorale de rechange échogènes
- 9 sets de tubes (5x5metres)
- 2 seaux taille moyenne de couleur blanche
- 5 seringues de 50ml
- 10 Robinets 3 voies
La plateforme doit etre livre avec:
2 KITS POUR ASSISTANCE CIRCULATOIRE ET RESPIRATOIRE TYPE ECMO POUR ADULTE : 1 kit adapté à la console MEDOS-XENIOS et 1 kit adapté à la console Cardiohelp. Chaque kit doit etre composé des élements suivants :
-une tête de pompe centrifuge, un shunt artério-veineux 3/8x3/8 avec des capteurs de pression intégrés facilitant et sécurisant la gestion thérapeutique et un oxygénateur à membrane pour utilisation longue durée 29 jours . avec un volume d'amorçage du kits environs 670 ml et un débit allant jusqu'à 7 L/min
-une CANULE VEINEUSE FEMORALE ** Fr pour ECMO a paroi mince et résistant a la plicature avec orifices latéraux et repérés de profondeur fornie avec dilatateur a extrémité effilée raccord 3/8 , avec kit de pose complet; Utilisation longue durée 29 jours au minimum
Les tailles seront précisées par l'utilisateur
-une CANULE ATERIELLE FEMORALE ** Fr pour ECMO a paroi mince et résistant à la plicature avec orifices latéraux et repérés de profondeur fornie avec dilatateur a extrémité effilée raccord 3/8 , avec kit de pose complet ; Utilisation longue durée 29 jours
Les tailles seront précisées par l'utilisateur
-un KIT DE PERFUSION FEMORALE conçu pour la perfusion de jambe simple et sûre lors d'une application ECMO veino-arterielle, composé d'un fil guide, une canule avec embout et un dilatateur avec la canule elle-même pour effectuer une simple ponction via la technique Seldinger, de taille 7 Fr ou 8 Fr à préciser par l'utilisateur.
- tous les raccords et connectives et robinets 3 voies necessaires à la mise en marche des séances ECMO.
- 1 écran TV SMART 42 pouces avec support mural érgonomique de fixation
Formation et installation sur site par un spécialiste agrée par le fabriquant.
Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.
Gratuité de la main d’œuvre tout au long de l’utilisation du simulateur.
En plus de la formation technique sur place, le fournisseur s’engage à assurer une formation spécialisée (3 à 5jours) sur la technique ECMO dans un centre hospitalier francophone à l’étranger expérimenté dans cette technique, encadrée par un expert médecin qui pratique la technique à l’hôpital. Cette formation doit intéresser 2 enseignants de la faculté de médecine de Tanger impliqués dans la pratique de l’ECMO au CHU de Tanger et impliqués dans le programme de formation à l’ECMO du centre de simulation de la faculté de médecine de Tanger.
LOT n°2
Article n°1 : | Simulateur d’examen de la prostate et du rectum Le Simulateur d’examen de la prostate et du rectum doit offrir une formation réaliste de la palpation de la prostate et rectum |  |  | 2
Compétences :
Examen de la prostate et du rectum.
Insertion et utilisation de la lunette anale et du proctoscope.
Description :
Neuf types de prostate doivent simuler différents scénarios.
Quatre unités rectales.
La formation avec de multiples prostates et cas rectaux doivent être simultanés et efficaces.
Possibilité de positionnement latéral, couché et couché.
3 unités tournantes avec 9 prostates doivent être facilement changées.
Composition du produit :
1 mannequin bas de torse
1 support intérieur
1 cadre extérieur
2 morceau de peau
4 électrodes rectales interchangeables
3 modules de cas
1 écrou de bouton
1 ressort
1 oreiller
2 gels lubrifiants
4 paires de gants
Article n°2: | Simulateur d'examen visuel-tactile des seins Un entraîneur d'examen des seins compact et réaliste |  |  | 2
Matériaux :
Sans latex, résine souple
Caracterestiques :
1.Quatre bosses mammaires (tumeur avec fossette, tumeur avec dépression cutanée, fibroadénome et mastopathie
2. Repères osseux pour la palpation: clavicule et côtes
3. Texture douce et réaliste
Cas et pathologies :
- capitonnage cutané (tumeur): dur. Une surface irrégulière. Limite partiellement floue /
-Piqûres (tumeur): difficile. Une surface irrégulière. Limite partiellement floue.
- fibroadénome: sphérique. Surface lisse. Mobile. Limite claire.
- Mastopathie: élastique. Surface lisse. Limite peu claire
L’ensemble doit comporter aussi 1 modèle de sein (attaché à l'étui) / 1 poudre de talc / 1 étui de rangement / 1 mode d'emploi
Poids de l’emballage : 2 à 3Kg Taille: 20-22x26 -28x12-14 cm
Article n° 3 : | Simulateur (torse) patient adulte pour l’entrainement à la ponction lombaire et péridurale avec différents niveaux de difficultés Simulateur qui reproduit exactement l’anatomie du bas du dos permettant la réalisation d’une ponction lombaire et une anesthésie péridurale avec différentes niveaux de difficultés techniques rencontrées en pratique clinique Caractéristiques : -Cinq types de blocs de ponction permettant la formation avec différents niveaux de défis. -Simule de près l'anatomie lombaire y compris les repères anatomiques. -Fournit une sensation de la vraie vie de la peau et la résistance des tissus à l'aiguille spinale. -Permet aux étudiants de recueillir le liquide du LCR et de mesurer la pression du liquide dans les conditions cliniquement réalistes. - Les gestes peuvent être utilisés en position assise et en position latérale, facilités par des coussinets de soutien Le simulateur doit inclure : -un modèle anatomique distinct de la colonne lombaire pour faciliter la compréhension anatomique. - un bloc de ponction transparent pour l'observation directe de l'anatomie et du trajet de l'aiguille spinale. -un soutien ou support de la région lombaire est synonyme de pratique individuelle ou en équipe. -Un guide complet de l'anatomie pertinente, la physiologie, les indications et la performance de la ponction lombaire. Compétences permises lors de la formation : -Palpation des repères -Ponction lombaire -Collection -Mesure de pression -Anesthésie péridurale -Compréhension de l’anatomie Ensemble inclus -1 Modèle région lombaire -6 blocs de ponction: 2 normal, 1 obésité, 1 senior, 1 obésité senior, 2 péridurale -1 Couverture de la région lombaire -3 Bases de soutien de la région lombaire: position assise, position latérale, -1 Modèle de colonne lombaire -1 jeu de sac d'irrigation, tube, support et seringue -1 Guide- 10 aigulles de rachianesthésie 25G adulte Garantie : - Garantie de 3ans sur le matériau et main d’œuvre - Accompagnement lors l’installation et la première utilisation |  |  | 1
Article n°4 : | Bloc épidural Partie échangeable adaptable avec l’article précédent n°5 (torse de la ponction lombaire) |  |  | 2
Article n° 5 : | Peau de couverture pour la zone de ponction du torse ponction lombaire (article n°3) |  |  | 15
Article n°6 : | Simulateur d’entraînement à la ponction artérielle et la pose d’un cathéter artériel pour mesure de la pression artérielle invasive Le poignet d'entraînement de ponction artérielle doit présenter une pulsation artérielle |  |  | 1
palpable, une résistance réaliste du tissu et de la paroi artérielle à l'aiguille d'injection.
Un flashback naturel du sang artificiel dans l'aiguille doit etre observé.
Ponction cutanée, coussinet et tube artériel doivent être remplaçables.
Aucune trace de ponction ne reste sur le site d'injection.
Connexions sans fuite à une touche.
Nettoyage doit etre facile.
Le simulateur doit être innovant est conçu pour fournir une formation en ponction artérielle et pratiquer des compétences complètes allant de l'insertion de l'aiguille à l'insertion du cathéter pour mesure de la pression artérielle invasive.
Le simulateur doit aider à cultiver les compétences dans cette procédure difficile.
Caractéristiques :
Pulsation artérielle palpable.
Résistance réaliste au moment de l'insertion de l'aiguille dans l'artère.
On doit pouvoir observer le retour arteriel dans l'aiguille.
La peau, le tampon et les veines doivent être remplacables.
Le matériau utilisé doit permettre à ce qu'aucune trace de piqûre d'injection ne reste visible
Doit être facile d'entretien.
Composition du simulateur :
1 modèle de poignet et de main.
1 pompe de circulation.
10peaux ( ensemble de pièces extérieures et intérieures)
20artères.
5flacons de faux sang.
1 cuillère.
1 seringue.
2 flacons en plastique.
6 tubes de raccordement.
6 Bandes de silicone.
5 feuilles de vinyle.
1 manuel d’utilisation.
1 mallette ou sac de transport.
Formation et installation sur site par un spécialiste agrée par le fabriquant.
Garantie un an pièces et main d’œuvre.
Gratuité de la main d’œuvre tout au long de l’utilisation du simulateur.
Article n° 7: | Simulateur de péricardiocentèse et thoracocentèseécho-guidées Simulateur échoguidé de péricardiocentèse et thoracocentèse, doit permettre aux apprenants d'insérer l'aiguille et le drain sous guidage échographique, de percer le «sac péricardique» et pleural et d’aspirer le liquide péricardique et pleural |  |  | 1
Compétences :
Positionnement du patient.
Visualisation du liquide péricardique et pleural sous échographie.
Palpation.
Insertion d'aiguille et drain thoracique dans l'espace péricardique et pleural
Aspiration d'épanchement péricardique et pleural
Évaluation du niveau et du volume de l'épanchement pleural.
Détermination du site d'insertion.
Insertion d'aiguille, de drain thoracique et collecte de fluide
Le mannequin doit permettre la réalisation de toutes les etapes de ponction et de drainage avec mise en place réelle du drain après incision (pour la partie pleurale de thoracocentèse) et ponction par aiguille pour la partie péricardique et toutes sous guidage et contrôle échographique.
Description :
Coussin de ponction durable et remplaçable.
Pratiquer à la fois l'approche sous-xiphoïde et l'approche parasternale (pour la ponction péricardique) à travers des repères palpables et sous ultrasons.
Sensation réaliste de la pointe de l'aiguille et drain pendant la ponction du «sac péricardique et pleural».
Côtes palpables Insertion et résistance réalistes au bout de l'aiguille et drain.
Strap-on units pour pratiquer le positionnement et la communication avec les patients.
Deux sites d'accès pour la thoracocentèse: ligne médio-scapulaire droite et ligne mi-axillaire gauche.
Le volume de l'épanchement pleural peut être contrôlé pour définir différents niveaux de difficulté.
Composition du produit :
Modèle de poitrine adulte.
3Unités de ligne mi-axiale.
2Unités de ligne mi-scapulaire.
3Unités de péricardiocentèse.
3Unités poumon de remplacement.
Oreiller pour le positionnement modèle d'explication pour la thoracentèse.
Manuel d'instructions.
Irrigateur.
Entonnoir.
Seringue.
Tuyau de joint.
Tube avec robinet à trois voies.
Pot en plastique.
Dimensions approximatives : W35-40 x D25-30 x H45-50 cm
Formation et installation sur site par un spécialiste agrée par le fabriquant.
Garantie un an pièces et main d’œuvre.
Gratuité de la main d’œuvre tout au long de l’utilisation du simulateur.
Article n°8 : | Dispositif d’insertion intra-osseuse motorisé pour accès veineux en urgence Appareil pour insertion d’une voie veineuse par voie intraosseuse en cas d’urgence |  |  | 1
Caractéristiques :
· Insertion en moins de 10 secondes
· Stable et sûr
· Doit permettre l’administration de médicaments équivalente aux lignes centrales
· Doit etre positionnable en plusieurs sites
· Le fait que l’outil soit motorisé facilite et permet de maîtriser l’insertion
· Cathéter adapté à cet accès
· Retrait aisé
Spécifications
· Dispositif d’insertion motorisé
· Batterie lithium étanche (réutilisable)
· Alimentation Lithium étanche (aucun changement de batterie requis)
· Dimensions 16-17 cm x 11-12 cm x 6-7 cm
· Poids 310-320 g
· Jeu d’aiguilles 15 mm (jetable)
· Dimensions 15 G (1,8 mm) x 15 mm de long
La solution doit etre livrée avec 2 moteurs avec leurs trousses de protection + Au total 30 kit d’aiguille intra osseuse répartis comme suit :
- 10aiguille 15G, 15mm+dispositif de fixation+prolongateur coudée+bracelet patient
- 10aiguilles 15G, 25mm+dispositif de fixation+prolongateur coudée+bracelet patient
- 10 aiguilles 15G, 45mm+dispositif de fixation+prolongateur coudée+bracelet patient
Formation par expert agré et garantie de 1an
Article n°9 : | Génerateur d'hémodiafiltration en ligne pour séances de simulation et d'apprentissage des équipes de néphrologie et réanimation Générateur de dialyse capable de performer au minimum les types de traitements suivants : |  |  | 1
1.1. HD aiguille double,
1.2. HD aiguille unique double pompe,
1.3. HDF aiguille double,
Générateur sera équipé de 2 ou 3 pompes selon l’une des configurations suivantes :
1.4. Pompe à sang,
1.5. Pompe aiguille unique,
1.6. Pompe de substitution
ou
1.7. Pompe de substitution
1.8. Pompe qui peut être configuré entant pompe à sang ou à aiguille unique.
Le soumissionnaire doit préciser la configuration de générateur proposé.
1.9. Les thérapies pourront facilement être modifiées en cours de traitements : passage de la pré-dilution à la post-dilution en cas de technique d’HDF et inversement.
1.10. En cas d’utilisation de lignes prévues pour une ponction double aiguille, le générateur sera capable de performer un traitement en simple aiguille avec la technique du clic-clac quel que soit le traitement choisi.
1.11. Le générateur d’hémodialyse, au bicarbonate, en centre, doit répondre aux caractéristiques suivantes :
2. Compatibilité
2.1. Il doit être adaptés pour fonctionner avec une distribution centralisée d’acide et avec le bicarbonate sous forme sèche ;
2.2. Il doit être adapté aux différentes concentrations de concentrés d’hémodialyse disponibles sur le marché.
3. Paramètres d’utilisation
3.1. Sodium et bicarbonate variables ;
3.2. Profils de Sodium et d’ultrafiltration ;
3.3. Débit variable de la pompe à sang ;
3.4. Débit variable du dialysat ;
3.5. Compteur des heures de service ;
3.6. Autonomie de fonctionnement pendant au moins 15 mn après coupure d’électricité ;
3.7. Support pour contenant (cartouche ou sachet) du bicarbonate sous forme sèche ;
3.8. Dernière version du logiciel d’exploitation conçu par le constructeur et mise à jour en cas de nouveau logiciel durant les cinq années suivant l’acquisition.
3.9. Connexion pour système de distribution centrale du concentré d’acide ;
3.10. Module de surveillance de la volémie.
3.11. Possibilité d’utilisation du mode générateur en mode démo, sans connexion à une arrivée d’eau ultra-pure
3.12. Possibilité de tourner en mode circuit fermé
4. Sécurité
4.1. Détecteur d’air et de mousse ;
4.2. Détecteur de fuite de sang ;
4.3. Clamps de coupure du circuit sanguin ;
4.4. Pression artérielle : Un capteur interne pour éviter les contaminations ;
4.5. Pression veineuse : Un capteur interne pour éviter les contaminations.
5. Hygiène et désinfection
5.1. Désinfection chimique et/ou thermique automatique entre deux séances (durée de moins de 1h) ;
5.2. Désinfection thermochimique automatique.
6. Affichage sur écran
6.1. Écran d'affichage avec contenu clair et visible à au moins 2 mètres ;
6.2. Circuit sanguin :
Ø Pression veineuse ;
Ø Pression artérielle ;
Ø Débit du sang ;
6.3. Circuit dialysat :
Ø Conductivité du dialysat ;
Ø Température du dialysat ;
Ø Pression transmembranaire ;
Ø Débit du dialysat ;
6.4. Ultrafiltration :
Ø Ultrafiltration totale ;
Ø Ultrafiltration horaire ;
6.5. Autres :
Ø Temps de dialyse restant et/ou écoulé ;
Ø Pression artérielle du patient ;
Ø Affichage du K du Kt ou du Kt/V.
7. Alarmes sonores et visuelles
7.1. Détection de bulle d’air ;
7.2. Détection de fuite de sang ;
7.3. Conductivité en dehors de la plage de réglage ;
7.4. Pression en dehors de la plage de réglage (artérielle et veineuse) ;
7.5. Température en dehors de la plage de réglage (haute et basse).
8. Conformité aux normes
8.1. CEI 60601 (60601-1, 60601-2-16, 60601-2-30, 60601-2) ;
9. Autres caractéristiques techniques
9.1. Le générateur doit être de modèle récent. Sa fabrication du modèle ne doit être pas arrêtée à la date de l’acquisition et la production de pièces de rechange doit être assurée pour les dix années suivantes ;
9.2. Possibilité de réaliser l’hémodialyse par aiguille unique selon la technique « à clamps » ;
9.3. Présence de deux ultrafiltres bactériologiques validé sur le dialysat constitué et sur le liquide de réinjection ; accessible à l’entrée du générateur avec enregistrement du nombre de jours et de séances d’utilisation et indication automatique de nécessité de remplacement ;
9.4. Prise automatisée de la pression artérielle du patient (changement de brassard et calibration annuelle, trois tailles du brassard par générateur) ;
9.5. Potence de perfusion en inox fixée sur le générateur ;
9.6. Pompe à héparine ou seringue électrique auto-pousseuse pour seringues de 10 à 20 ml au moins ;
10. Consommables :
10.1. Le générateur sera livré avec 50 lignes artérioveineuses spécifiques du générateur permettant un priming et une restitution online ainsi que toutes les techniques d’hémodialfiltration online, 10 kits complet d’hémodiafiltraion pour essais et 10 poches de bicarbonate en poudre)
10.2. Caractéristiques des lignes artérioveineuses pour adulte : Conforme à la norme ISO 8637-2 -2017
Comprenant, une ligne artérielle et une ligne veineuse, conçues pour les générateurs objet du présent marché, stérilisées à la vapeur ou aux rayonnements (stérilisation dument validée et certifiée), à usage unique, apyrogènes et sans effet hémolytique ; le tout sous emballage unitaire qui porte toutes les informations de traçabilité.
11. Formation des utilisateurs
Des sessions de formation à l’utilisation de la machine devront être réalisée après réception du générateur. En fonction du besoin de l’utilisateur, le nombre de séances initialement prévu (5 pour 10 personnes) pourra être augmenté.
1.
2.
3.
1.
12. Autres informations à fournir
Le soumissionnaire doit obligatoirement fournir les informations ci-dessous sous peine d’écartement de son offre.
| N° | Contraintes spécifiques
| 1. | Préciser la nature d’alimentation électrique : Continu alternatif (Monophasé / triphasé), Tension/ tolérance, Puissance (en VA))
| 2. | Préciser la nécessité d'un onduleur (O/N) (caractéristiques)
| 3. | Préciser l’autonomie en Ampère-heure (Ah) ou en durée
| 4. | Durée et fréquence de maintenance préventive (calendrier)
| 5. | Fournir la checklist des opérations de maintenance préventive et le temps de chaque opération (préconisée par e fabricant)
| 6. | Fournir le modèle du carnet de bord du générateur pour le suivi de maintenance
| 7. | Evacuation des eaux usées
| 8. | Modalités de stockage du générateur (remplissage de désinfectant, rinçage et vidange, remplissage d’eau ou autre)
| 9. | Périodicité (recommandée) de désinfection du générateur pendant le stockage
| 10. | Traitement des circuits hydrauliques du générateur : préciser les différentes procédures préconisées par le fabricant pour : le nettoyage, la désinfection ou la décalcification.
| 11. | Préciser les coûts des produits préconisés par le fabricant (par volume de conditionnement) pour le traitement des circuits hydrauliques du générateur
| 12. | Préciser la possibilité d’utiliser les produits non spécifiques au fabricant (acide peracetique, acide acétique, acide citrique ; hypochlorite de sodium, dérivées aldéhydiques, etc.) pour le traitement des circuits hydrauliques du générateur.
| 13. | Préciser les détergents et désinfectants validés préconisés par le fabricant et préciser la possibilité d’utiliser les produits non spécifiques au fabricant pour le nettoyage et désinfection des surfaces externes du générateur et des composants externes
| 14. | Autres considérations spécifiques jugées utiles
15- Solution livrée avec une tablette électronique type IPOD touch ou équivalent et un écran Tv 42pouce Samsung ou équivalent avec support mural érgonomique
LOT n°3
Article n°1 : | Simulateur d’entraînement à la réanimation spécialisée de l’enfant simulateur pédiatrique, simulant de façon réaliste un enfant de 6 ans, destiné à la réanimation spécialisée pédiatrique. |  |  | 1
Simulateur avec électronique livré avec une tablette specifique à la gestion des fonctionnalités et scénarios du simulateur
Le simulateur doit être livre avec toutes les fonctionnalités pour permettre :
Grâce à son ouverture de bouche et son réalisme oro-pharyngé : le positionnement d’une canule de Guedel, l’exposition des voies aériennes supérieures, la mise en place de différents dispositifs de ventilation (masque laryngé, combitube, sonde d’intubation)
Une intubation trachéale sélective
Une ventilation par insufflateur manuel
Le massage cardiaque externe
La prise de pouls bilatéraux carotidiens (mode manuel)
La pose d’une voie veineuse périphérique, d’un cathéter osseux (tubérosité tibiale)
L’enregistrement d’un rythme ECG, la surveillance par scope, la défibrillation (de 25 à 360 J)
L’auscultation des bruits cardiaques, pulmonaires, digestifs.
L’émission de bruits vocaux (gémissements, toux, vomissements…)
La prise de pouls bilatéraux carotidiens
Doit inclure un kit trauma complet adapté à ce simulateur pédiatrique
La tablette électronique livrée doit être capable de se connecter à un PC via un câble USB (livrés avec la solution) pour:
Transférer et jouer environ 10 scénarios programmables en utilisant l’éditeur de scénario PC
Transférer jusqu’à 25 enregistrements d’intervention d’élèves pour révision, discussion et synthèse.
Les scénarios disponibles dans la bibliothèque peuvent être standards ou personnalisables avec un contrôle de l’instructeur en temps réel, pour s’adapter aux besoins de chaque apprenant.
La télécommande doit permettre de contrôler totalement le simulateur sans avoir besoin de câbles. Ce simulateur doit donc etre facilement transportable et utilisable à l’extérieur (même dans des conditions extrêmes).
La solution doit être livré avec tous les dispositifs, connectivité, logiciel et application et accessoires qui permettent d’integrer et d’installer la tablette électronique citéé en haut pour l’utiliser dans le curriculum pédagogique
Livré aussi avec :
-2 autres Peaux et 2autres veines bras pédiatrique
-3Concentrés de sang simulés
-3lubrifiants des voies respiratoires
-4 autres Sacs poumons
-1head speaker
-Tapis de sol
Sac de protection
Manuel et CD d’utilisation
Garantie : 2ans
Formation par un expert agré par le fabriquant
Article n° 2: | Chariot d’urgence Chariot de soins d’urgence avec au moins 5tiroirs de volume different |  |  | 2
Tiroirs avec solution de séparation entre médicaments
Dimensions : 620-630x470-480x910-940mm
Plateau supérieur en plastique ABS avec rebord en Inox
Support de charge à quatre colonnes en acier plastique.
Tige porte sérum
Support de défibrillateur, sous-table cachée avec une boîte pour divers articles
Support d'infusion télescopique
Une boîte de deux litres avec un plastique panier à filet, et un double seau à poussière en ABS;
Porte-déchets latéral
Roues universelles dont deux ont une fonction de freinage
Plan dur pour massage cardiaque rangé en posterieur ou latéral
Article n°3: | Gueridon 2 plateaux 2 Plateaux en Inox avec rebords et manches de guidage |  |  | 3
4 roues en ABS, dont 2 à freins
Dimensions: 660 x 420 x 860 mm
Dimensions avec manches: 780 x 420 x 1000 mm
Article n°4: | Chariot d’anesthésie comprenant : |  |  | 1
Structure de revêtement en aluminium et en acier
époxy
Partie supérieure en ABS avec rebords prolongés
sur trois côtés
poignée de poussée latérale érgonomique
Etagère inferieur en ABS
Quatres tiroirs avec système de fermeture
automatique de differentes tailles
Fermeture centrale de tous les tiroirs
Un mécanisme de verrouillage programmable pour
verrouiller l’ensemble ou une partie
des rangements
4 roues pivotantes de min Ø 125 mm, dont 2
avec frein
Dimensions mimimale : 60x55x90 cm.
Livré avec accessoires suivants:
·Boites basculantes transparentes sur 2 niveaux
Permettant le dépôt et l’usage facile des différents
Articles d’anesthésie
. Support cube poubelle
· Séparateur de 12 compartiments
· Support latéralpour mettre le défibrillateur
avec fixation
· support distribution gel antiseptique
. Boîtes rétractables
Le fabriquant doit mettre le logo du centre de simulation de Tanger sur au moins 2 parties du chariot
Article n°5 : | Pack de 4 torses adultes pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire de base avec une technologie de feedback sans fils et possibilité technologique d’évaluation de la qualité de la RCP de facon instantanée pour plusieurs apprenants Pack de 4 Torses d’une grandeur adulte, dédiés à une formation en groupe à la réanimation cardio-pulmonaire de base |  |  | 1
La torse doit être dotée d’une technologie de feedback sans fils permettant une évaluation de la performance des gestes pratiqués durant la formation, pour le formateur, et pour l'apprenant et ceci à travers un Smartphone, ou une tablette à travers une application
Chaque torse doit avoir les caractéristiques suivantes :
-torse robuste, résistante permettant une utilisation durable par plusieurs groupes d’apprenants
- Facile à transporter
-torse avec une anatomie extrêmement réaliste, offrant aux apprenants de meilleures conditions à l'entrainement à la réanimation cardio-pulmonaire
- La conception des voies aériennes impose la libération des voies respiratoires par une bascule de la tête ou une subluxation de la mâchoire pour une pratique plus réaliste concernant efficacité des insufflations et du bouche à bouche
-L'anatomie réaliste du thorax, en particulier la reproduction du sternum, doit fournir aux étudiants des repères anatomiques fiables permettant un meilleur positionnement des mains et une meilleure pratique du massage cardiaque.
-Les voies aériennes permettent une ventilation réaliste du bouche à bouche.
-Les voies respiratoires doivent disposer d'une valve unidirectionnelle pour éviter les contaminations croisées entre deux élèves. Il suffit de les changer après chaque session de formation
- Les Masques de visage doivent être amovibles
Intuitive et efficace, l'interface d’évaluation utilisée pour monitorer les gestes pratiqués sur le mannequin fournit un feedback en direct et propose une synthèse détaillée des performances réalisées et des améliorations à apporter afin d'optimiser la qualité de la RCP.
Possibilité technologique pour évaluer la qualité de la RCP en meme temps pour plusieurs apprenants dans l’objectif d’enseignement collectif et de partage des connaissances. Cette technologie sans fils doit inclure les fonctionnalités suivantes avec 2 types d’applications :
- Une application (ios et android) pour l’apprenant pour s’autoévaluer
- Une application Instructeur permet une vue d’ensemble Multi-Mannequins ainsi qu'un feedback des performances en temps réel . Permettant au formateur de former plusieurs élèves et corriger les apprenants avec simplicité et efficacité.
- Possibilité de transmettre l’interface de l’application sur un ecran pour faciliter l’analyse et le débriefing (screen mirroring)
L’article doit être complet et opérationnel avec toutes les fonctionnalités citées ci-dessus
Livré avec :
- Pack de 4 torses avec les mêmes caractéristiques
- Tablette électronique Samsung ou équivalent compatible d'une taille de 10,5 pouces ou supérieure
- 10 voies respiratoires
- 1autre pack de valves complet (x50)
- 2paquets de 96 Voies respiratoires à usage unique
- 6 pack Feuilles de protection pour visage pour mannequin, (6 x 36 pièces)
- 4vestes de survêtement des torses
- 24 Lingettes de désinfection
- Tapis de sol pour chaque torse adapté à la la RCP
- 8Masques de visages
- 1housse de protection et rangement pour chaque outil
- 1 sac de transport
- Mode d’emploi
Garantie :
- Garantie de 2ans sur pieces de rechanges
- La qualité du matériau doit répondre aux normes européennes ou américaines
Article n°6: | Lit d’accouchement électrique multifonctionnel |  |  | 1
Lit électrique Universel pour consultations gynécologiques, accouchements et opérations obstétricales et hospitalisation
Flexion et inclinaison proclives et déclives par système électrique
Taille extérieure (Lxlxh): 2050x980x (580-950) mm
Réglage du dossier: 0-70 °
Trendelenburg inversé: 0-5 °
Trendelenburg: 0-12 °
Mobile avec roues
Livré avec tous les accessoires (barriers, support, pose pieds, bacs et autres accessoires) nécessaires à toutes les fonctions citées en haut (accouchement, examen gynecologique…)
Livré avec matelas lavable adapté de couleur rose
Livré avec 2 draps blancs et un oreiller adapté
Article n°7 : | COMBINE TABLE A CHEVET ET A MANGER (DEUX EN UN) Destinée pour être utilisé par un patient dans un lit |  |  | 1
d’hospitalisation
Construction est en tôle d'acier galvanisé recouverts de poudre de vernis.
Les plateaux en ABS
Le tiroir et la porte peut être ouvert des deux côtés.
La table a manger a la possibilité de réglage en hauteur
et inclinaisons au dessus de table de chevet.
Réglage en hauteur: 760 - 1060mm et l'inclinaison du 30°
Article n°8 | Bras d’injection et de perfusion multi-veines adulte Simulateur de Bras pour apprentissage d’injection et de perfusion intraveineuse avec réseau multi veines pour l'apprentissage des techniques d'accès veineux périphériques, permettant la ponction intraveineuseet la pose d’un catheter peripherique pour perfusion intraveineuse : |  |  | 3
-Modèle anatomique autorisant une rotation externe du bras et permettant :
* La palpation et la désinfection du site de ponction choisi.
*Des injections intraveineuses en bolus ou en perfusion lente.
*La cathéterisation des veines avec retour veineux réaliste
- Un vaste système vasculaire de 8 lignes permet aux étudiants de pratiquer la ponction veineuse à tous les endroits primaires et secondaires, y compris les IV de départ et l'introduction des cathéters IV.
-Le système veineux simplifie l'installation avec un seul sac de liquide externe fournissant du sang artificiel à toutes les veines simultanément.
-La surface dorsale de la main comprend des métacarpiens, des digitales et des veines du pouce injectables.
-La fosse antecubital comprend les veines médianes céphaliques, basiliques médianes et cubitales médianes. La ponction veineuse peut également être pratiquée le long des veines ante- brachiales basilique, céphalique, accessoire céphalique et médiane.
-Les injections intramusculaires peuvent être effectuées dans le muscle deltoïde et les sites d'injection intradermique sont situés dans le haut du bras. Les injections intramusculaires dans le muscle deltoïde sont renforcées par la peau douce et vivante et par les repères osseux naturels dans la région.
- Les injections intradermiques à l'aide d'eau distillée créeront des traces cutanées caractéristiques sur les sites désignés du haut du bras. -Le réalisme doit etre maximal : Les doigts souples et flexibles sont moulés séparément
- La flexion du poignet aide les élèves à développer des compétences de manipulation.
-La peau remplaçable roule alors que les veines sont palpées, et une "pop" perceptible est sentie en entrant dans les veines. Le procédé de moulage reproduit les détails fins de la peau pour rendre le bras plus agréable et plus vivant.
-Les valves des veines peuvent être vues et palpées sur la surface de la peau. Les veines simulées et la peau sont complètement remplaçables pour garder ce bras de formation regardant et travaillant comme neuf.
- La peau interchangeable et le système veineux à mémorisation de forme assurent la longévité du modèle : des centaines d'injections peuvent être effectuées avant que les veines ou la peau ne doivent être remplacés.
- Livré avec :
3peau de remplacement
3Système multi-veines
1support
un mastic aérosol pour sceller les perforations et prévenir les fuites. 3flacons de sang artificiel
2Tubulure de connexion
Clamps
5 seringues
1 lubrifiant
1 sac de transports
-Garantie du matériel et main d'œuvre : un an
-Qualité du matériau doit répondre aux normes de sécurité eyropéenes ou américaines
Article n°9: | Torse d’intubation nourrisson à partir de 3mois Modèle d'intubation endotrachéale réaliste chez nourisson de 3mois et plus : |  |  | 2 | 0
-Quand le tube endotrachéal exerce une pression excessive sur le larynx, la muqueuse peut décoller ou endommagés. En confirmant ces dommages au niveau du larynx, le formateur peut évaluer l'intubation.
-Un larynx échangeable rend la formation reproductible possible.
-Materiel en caoutchouc de silicone pour fournir une apparence similaire et le toucher que celui fourni par un corps humain vivant.
-Possibilité de verifier la bonne position de la sonde d’intubation : soulèvement d un ou les 2 hemithorax
-Les stagiaires peuvent mettre en place : des tubes endotrachéaux, masques laryngés et tubes combinés,
-intubation orale et naso trachéale
-Ouverture du larynx avec un laryngoscope, la suppression d'objets étrangers dans les voies respiratoires avec une pince,
-possibilité de faire une aspiration endotrachéale
-.Les stagiaires peuvent en douceur élever le submaxilla et ouvrir la bouche.
-avec une sensation réaliste de la peau, cavité buccale, et de la langue.
-Dilatation de l'estomac lorsque l'air pénètre dans l'oesophage, peut être confirmé.
-Les sons respiratoires peuvent être entendu avec un stéthoscope.
Livré avec :
-Support de travail sur lequel repose la tete
- 5 Larynx pour remplacement,
- 4poumon de rechange
-4estomac de rechange
-2vaporiseur de silicone et un sac de transport
Garantie :
-garantie totale de 1an
-La qualité du matériau doit répondre aux normes européenes ou américaines
-manuel d’utilisation et d’entretien
Article n°10: | Torse d'intubation pour nouveau-né Modèle d'intubation endotrachéale réaliste chez nouveau né : |  |  | 2 | 0
-Quand le tube endotrachéal exerce une pression excessive sur le larynx, la muqueuse peut décoller ou etre endommagée. En confirmant ces dommages au niveau du larynx, le formateur peut évaluer l'intubation.
-Un larynx échangeable rend la formation reproductible possible.
-Materiel en caoutchouc de silicone pour fournir une apparence similaire et le toucher que celui fourni par un corps humain vivant.
-Possibilité de verifier la bonne position de la sonde d’intubation : soulevement d un ou les 2 hemithorax
-Les stagiaires peuvent mettre en place différents dispositifs : les tubes endotrachéaux, masques laryngés, tubes combinés,
- possibilité de faire une intubation orale et naso trachéale
-Ouverture du larynx avec un laryngoscope, la suppression d'objets étrangers dans les voies respiratoires avec une pince
- possibilité de faire une aspiration endotrachéale
-.Les stagiaires peuvent en douceur élever le submaxilla et ouvrir la bouche.
-avec une sensation réaliste de la peau, cavité buccale, et de la langue.
-Dilatation de l'estomac lorsque l'air pénètre dans l'oesophage, peut être confirmé.
-Les sons respiratoires peuvent être entendu avec un stéthoscope.
-Une mise en garde son et généré lorsque un laryngoscope exerce une pression excessive sur les dents de devant.
Livré avec :
-Support de travail sur lequel repose la tete avec dispositif sous la tete
-4jeux de batteries AA adaptées ,
-4 Larynx pour remplacement,
-4poumons de rechange
-2estomacs de rechanges
-2vaporiseurs de silicone et un sac de transport.
Garantie :
-garantie totale de 2ans
-La qualité du matériau doit répondre aux normes européenes ou américaines
-manuel d’utilisation et d’entretien
Article n°11: | Basin bébé d’entrainement et diagnostic de la luxation de la hanche système d’entraînement au diagnostic de luxation de hanche chez le nouveau né. |  |  | 2 | 0
Il doit représenter le bassin et les membres inférieurs d’un nouveau né.Il permet l’enseignement et/ou l’entraînement à la manœuvre de Barlow
Article n°12: | Simulateur nouveau-né corps entire pour reanimation néonatale Nouveau-né mannequin conçu pour l’apprentissage des gestes en réanimation néonatale. |  |  | 1 | 0
Une précision anatomique et un ensemble de caractéristiques techniques doivent permettre une focalisation sur les compétences nécessaires pour assurer une réanimation du patient dans les dix premières minutes de vie.
Caractéristiques:
· Des compétences spécifiques en réanimation néonatale, apprises individuellement ou en association avec d'autres compétences.
· Un Nouveau-né de sexe féminin, à terme, avec des repères anatomiques réalistes et une grande robustesse.
· Léger et facilement transportable, Nouveau-né très mobile pour une utilisation dans des situations cliniques multiples.
· Nouveau-né facile à utiliser et peut être intégré dans tous les programmes d'études en néonatologie.
· Nouveau-né doit répondre aux exigences cliniques nécessaires pour rendre les formations optimales.
· Nouveau-né représente précisément un nouveau-né à terme (40 semaines), de sexe féminin, de taille et de poids moyens, mesurant au moins 50 centimètres et pesant au moins 3 kilogrammes.
· Les voies aériennes permettent tous les aspects de la formation de gestion des voies aériennes d’un nouveau-né, y compris l'utilisation de dispositifs de pression positive ou le positionnement de sondes endo-trachéales et de masques laryngés.
· Le thorax permet la décompression à l'aiguille d’un pneumothorax.
· Le cordon ombilical présente un pouls généré manuellement et peut être évalué, coupé et cathétérisé pour un accès vasculaire.
· Le Nouveau-né doit permettre l'accès intra-osseux au niveau des deux jambes.
Caractéristiques des voies respiratoires:
· Voies respiratoires réalistes et anatomiquement fidèles
· Insertion de sonde endotrachéale
· Insertion de masque laryngé
· Manoeuvre de Sellick
· Ventilation sous pression positive
· Intubation
· Aspiration
· Insertion de sonde gastrique
Caractéristiques de respiration:
· Mouvements bilatéraux du thorax en respiration spontanée pouvant être unilatéraux sous
· ventilation mécanique
Complications respiratoires:
· Thoracocentèse unilatérale à l’aiguille, médio-axillaire
Accès vasculaire:
· Ombilic sectionnable avec accès veineux et artériel pour injection rapide ou perfusion
· Accès intraosseux, bilatéral
· Retour sanguin simulé lors du cathétérisme
Autres caractéristiques:
· Pupilles normales, myosis ou mydriase interchangeables
· Mouvements des quatre membres
· Réservoir stomacal
· Réservoir ombilical
· Pouls ombilical manuel
Livré avec :
- Kit principal des accessoires et consommables
-3 autres jeux d’au moins 4 Cordons ombilicaux
-1 autre Kit remplacement jambe IO/peau
-2 autres solutions de sang simulés
- 3autres Ballonnet poumon droit
- 1autre chest foam
-3autres Ballonnet poumon gauche
-3aures esomac poches
- 1 autre Reservoir ombilical
-1autre peau de visage
-1Kit anomalies congénitales :Lacération forceps , lèvres crevassées, cystic hygroma, polycystic kidneys, myelomeningocele, and omphalocele
Garantie: 1an pieces et main d’oeuvre
Article n°13 : | Mannequin corps entier femme moyenne fidélité avec mécanisme d’accouchement et nouveau né articulé -Bassin moyenne fidélité avec mécanisme d'accouchement manuel et nouveau-né articulé (avec épisiotomie et monitorage de force) |  |  | 1 | 0
-Bassin transportable avec sac de transport souple et un nouveu-né avec jauge de mesure de force.
-le bassin devra pouvoir fonctionner de manière manuelle avec et sans manivelle, permettant les accouchements avec rotation réaliste et la sortie physiologique du fœtus en présentation du sommet et en présentation du siège.
-Possibilité d’accouchement avec des dispositifs tels que ventouses ou forceps avec monitorage de la force, un logiciel et les câbles nécessaires.
-Possibilité de faire la manœuvre de Léopold.
-Canal cervical avec possibilité d'apprécier la dilatation cervicale.
-Placenta détachable avec possibilité de rétention de cotylédons.
-Périnée avec différents types d'épisiotomie avec possibilité de réparation d'épisiotomie.
-Nouveau-né articulé permettant de faire les manœuvres obstétricales.
-Cordon ombilical permettant de simuler un circulaire du cordon, une procidence du cordon.
-Livré avec tout le consommable nécessaire.
- Livré avec une ventouse réelle comme utilisé dans un vrai accouchement
- Livré avec Forceps avec ses 2parties
-Garantie de 2ans
-La qualité du matériau doit répondre aux normes européenes ou américaines
-Accompagnement et formation des utilisateurs lors de l’installation
Article n°14 : | Torse pour entrainement aux accès veineux centraux pour adulte Torse qui permet de s’entrainer aux techniques d’accès intraveineux centraux chez un adulte (veine jugulaire externe, veine jugulaire interne, veine fémorale, et la veine sous-clavière) : |  |  | 2 | 0
-Le torse doit permettre aux étudiants de suivre des procédures réalistes
-le torse doit permettre de s’entrainer à l’accès intraveineux des veines suivantes :la veine jugulaire externe, la veine jugulaire interne par une approche antérieure, centrale et postérieure, la veine fémorale, et la veine sous-clavière
-les zones de ponction des différentes veines du torse doivent être réalistes au maximum par rapport à la ponction réelle chez l’adulte :
-les zones de ponction des veines doivent contenir les différents éléments anatomiques qui entourent les veines et qui représentent les repères pour la ponction :
.. pour la veine jugulaire interne : la region de ponction doit contenir la pulsation de l’artère carotide, les muscles sterno-cleido-mastoidiens
..pour la veine femorale : possibilité de palper l’artère femorale, plis de l’aine..
..pour la veine sous-clavière : possibilité de palper la clavicule et la première cote et sternum simulés..
-le torse doit contenir un ballon pour le pouls qui permet au formateur de créer des pulsations palpables dans les artères du mannequin (artère carotide, artère femorale)
-De longs cathéters (commes les catheters dédiés à l’accès veineux central) peuvent être placés dans le modèle d’entrainement
-les zones de ponction des differents veines doivent etre simulées par des coussins mous ; ces derniers doivent etre recouverts par une peau réaliste qui reproduit le plus possible la sensation de la peau humaine
-Les veines simulées à l’interieur des coussins doivent produire une résistance naturelle au moment de la piqure et une reccurence naturelle de sang
-Au retrait de l’aiguille, les veines et la peau doivent se refermer automatiquement afin que le point de piqure ne puisse pas etre visible par l’étudiant suivant
-Les coussins doivent etre pré-remplis par du sang simulé
- le coussin du cou et le coussin femoral peuvent tous les deux etre remplacés
-Le torse doit permettre une simulation réaliste des tissus
Livré avec :
- Malette de protection et transport
- 4 flacons de sang artificiel
- 3coussins fémoraux avec leur système veineux de rechange inclus
- 5coussins du cou avec leur système veineux de rechange inclus
Garantie :
- Garantie de 3ans
- La qualité du materiau doit répondre aux normes europeenes ou américaines
- Accompagnement lors de la 1ere utilisation
Article n°15 : | Torse pour entrainement à l’auscultation cardiaque et pulmonaire Torse permettant de s’entrainer à l’auscultation des différents bruits du cœur et des poumons, exactement comme un vrai patient |  |  | 1 | 0
-Le responsable de la formation peut simuler plusieurs états grâce à une télécommande sans fil ;
-L’auscultation cardiaque et pulmonaire se fait par un stéthoscope spécial (ce n’est pas un stéthoscope ordinaire utilisé dans la pratique clinique courante) adapté pour le simulateur qui permet l’auscultation des différents bruits
-Les points d’auscultation sur la torse, doivent être répartis de la façon suivante :
.sur la face antérieure : au moins 8points d’auscultation (6 pour le cœur et 2 pour le poumon)
. sur la face posterieure : au moins 14 points d’auscultataion pour les poumon
-Une seule telecommande pour les différentes utilisations avec un rayon d’action maximal de 30metres
-Un système d’amplification du son pour les formations en groupes
- Les bruits suivants doivent etre auscultés :
..Bruits du cœur :
Auscultation normale, insuffisance de la valve aortique, stenose pulmonaire, retricissement mitral, soufleholosystolique, souflemesosystolique, bruit de galop (3ème son), bruit de galop (4ème son), claquement d’éjection protosystolique, bruit de defectuosité de la cloison interauriculaire, persistance du canal arteriel, bruit de defectuosité de la cloison interventriculaire
..Bruits des poumons :
Auscultation pleuro-pulmonaire normale, rales sibilants, rales bronchiques, stridor, ralescrepitants…
-Livré avec :
.une Valise de transport,
. une telecommande,
.2 stéthoscopes adaptés au simulateur
.2 écouteurs Bluetooth et wifi dernière generation
. 1 haut de parleur puissant pour la formation de groupe
. 4 piles AA
. 4piles AAA
. 1maquette murale montrant les differents sites d’auscultation cardio-pulmonaire de la face anterieure du thorax
. 1 maquette murale montrant les differents sites d’auscultation pulmonaire de la face postérieure du thorax
-Garanties et service après vente :
. garantie totale de 3ans pour tout le matériel du simulateur et de la main d’oeuvre
. Accompagnement et Formation sur site de l’équipe
. respect des normes de qualité et sécurité européenes ou américaines
Total HT/HDD
TVA 20%
Total TTC
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ……………………………. Dirhams HTVA & HDD.