## Feuil1
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF AO N°: 10/2022 Achat De Matériel Scientifique Pour Le Laboratoire de Physiologie De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 4 Lots.
Art | Description | PU en DH | Qté | PT en DH TTC
LOT N°1
1 | Systèmes d’acquisition et de traitement de données pour la recherche scientifique en physiologie humaine : |  | 1
· Centrale d’acquisition de données pour la recherche PowerLab 16/35 ou équivalent (nombre 2)
· Bio-amplificateur (nombre 2)
· Logiciel d’analyse de données pour la recherche LabChart Pro ou équivalent (nombre 1)
· Systèmes associés :
o Système de mesure de la pression artérielle non invasive chez l’être humain (nombre 1)
o Système d’acquisition et d’analyse du tracé de l’électrocardiogramme (ECG) chez l’être humain (nombre 1)
o Système d’acquisition et d’analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque chez l’être humain (nombre 1)
o Système d’acquisition et d’analyse des paramètres physiologiques métaboliques pendant l’exercice physique chez l’être humain (nombre 1)
o Système de monitorage des paramètres physiologiques sans fils compatible avec les autres systèmes de ce lot (nombre 1)
o Système d’acquisition et d’analyse de l’activité électrique produite par les muscles squelettiques de l’être humain par des capteurs d’électromyographie sans fil: Système EMG 16 canaux Trigno™ ou equivalent (nombre 1)
Ce système doit comporter :
· Central d’acquisition de données (nombre 2)
* Se connecte directement aux ordinateurs Windows et Mac via USB.
* Vitesse d'échantillonnage et de calcul en ligne allant jusqu'à 200 000 échantillons / seconde par canal (agrégat de 400 kHz sur tous les canaux ou 2x 200 kHz sur deux canaux).
* Ports pod intégrés pour un choix plus large d'amplificateurs et de transducteurs.
* Résolution 16 bits sur toutes les plages de gain.
* Taux minimum d’échantillonnage :1 échantillon par 10 minutes
* Entrées couplées AC / DC.
* 16 canaux d'entrées analogiques (dont 4 utilisables en mode différentiel), 8 entrées numériques, 8 sorties numériques.
* Chaque canal doit posséder des filtres individuels et des circuits de réduction du bruit pour une diaphonie et un bruit de signal minimaux.
* Doit avoir un filtre principal adaptatif.
* Doit avoir des filtres passe-haut, passe-bas et anti-crénelage.
* Doit avoir un processeur rapide pour l'acquisition de données en temps réel sans perte de données.
* Doit avoir des entrées et sorties numériques pour le contrôle et le déclenchement d'instruments externes.
* Doit avoir des sorties de stimulateurs indépendants.
* Doit être certifié pour répondre aux normes internationales de sécurité les plus strictes pour l'utilisation humaine et animale, y compris ISO et le marquage CE, notamment IEC60601-1.
· Logiciel d'analyse de données Labchart Pro (ou équivalent) (nombre 1)
* Doit permettre la détection de tous les périphériques du système
* Doit pouvoir être installé, sur 3 postes ou plus.
* Doit permettre une navigation intuitive et accès aux données brutes à tout moment.
* Doit pouvoir autoriser plusieurs appareils à s'exécuter dans un même fichier simultanément, avec et sans fil.
* Doit permettre un échantillonnage manuel ou événementiel.
* Doit disposer d’outils d'analyse spécifiques au signal.
* Doit permettre un contrôle du stimulateur entièrement personnalisé.
* Doit permettre le contrôle total de la mise en page avec un affichage uniquement de ce dont l’utilisateur a besoin.
* Doit permettre une modification facile des algorithmes de détection de signal.
* Doit permettre une configuration des macros de raccourci pour automatiser les tâches répétitives.
* Doit disposer d’un environnement de script pour l'analyse de signal personnalisée.
* Doit permettre de réaliser des calculs et graphiques en ligne à des taux d'échantillonnage élevés.
* Doit permettre une importation des fichiers texte avec une taille de fichier illimitée.
* Doit permettre une importation de données générées avec d'autres instruments (fichiers texte, accusé de réception, pclamp ...)
* Doit permettre une exportation des données (IGOR, MatLab, pclamp, EDF…) et des chiffres en ligne sur Excel.
* Le logiciel doit être mis à jour et mis à niveau gratuitement par la société pendant les cinq premières années.
* Le logiciel doit permettre de collecter, d’analyser, d’enregistrer et d’exporter les données recueillies.
· Bio-amplificateur (nombre 2)
* Doit permettre de mesurer et d’étudier une grande variété de bio-signaux recueillis chez l’être humain y compris : ECG EEG EMG EOG
* Doit être compatible avec les éléments de ce lot.
Ce Système d’acquisition et de traitement de données physiologiques doit être livré avec les systèmes suivants :
· Système de mesure de la pression artérielle non invasive chez l’être humain (nombre 1):
* Ce système doit permettre la mesure et l'enregistrement de la pression artérielle continue d'un adulte via un système de manchette à deux doigts d’une manière non invasive.
* Ce système doit permettre la surveillance des tendances des paramètres hémodynamiques de manière continue et non invasive en suivant les changements de pression artérielle des doigts.
* Ce système doit permettre l’ajustement automatique des changements de pression hydrostatique, dues au mouvement avec l'unité de correction de hauteur.
* Ce système doit permettre de transférer les données au logiciel d’analyse des données (Labchart Pro ou équivalent) pour analyse.
*Ce système de mesure non invasive de la pression artérielle doit permettre de déterminer :
· La pression artérielle systolique, diastolique et moyenne
· La fréquence cardiaque
· L'intervalle entre les battements.
* Le câble entre le bracelet et l'interface doit mesurer au minimum 2 mètres de long.
* Les capteurs de mesure doit être de différentes tailles : petit, moyen et grand.
* Ce système doit être certifié sans danger pour une utilisation sur des sujets humains, dans le strict respect des normes internationales.
· Système d’acquisition et d’analyse du tracé de l’électrocardiogramme (ECG) chez l’être humain (nombre 1)
* Ce système doit permettre la mesure et l'enregistrement des signaux de l’électrocardiogramme chez l’être humain.
* Ce système doit être certifié pour une utilisation chez l’être humain.
* Ce système doit permettre d’étudier la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, l'analyse de la des ondes constituant le tracé, chercher les arythmies.
* Ce système doit pouvoir transférer les données recueillis au logiciel d’analyse des données (Labchart Pro ou équivalent) pour analyse.
· Système d’acquisition et d’analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque chez l’être humain (nombre 1)
* Ce système doit permettre d’analyser la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) à des fins de recherche sur le système autonome humain.
* Ce système doit être capable de générer des tracés de tachygramme, des Poincaré plot, des spectres de puissance et des histogrammes de RR.
* Le traitement de la variabilité de la fréquence cardiaque doit être analysé avec le même logiciel que les données recueillies par les autres systèmes de ce lot pour une synchronisation des informations recueillies.
· Système d’acquisition et d’analyse des paramètres physiologiques métaboliques pendant l’exercice physique chez l’être humain (nombre 1)
* Ce système doit permettre l'enregistrement physiologique de la fonction respiratoire et métabolique pendant l'exercice.
* Ce système doit permettre d’afficher et d’enregistrer les mesures continues en temps réel des paramètres métaboliques.
* Ce système doit être capable de recueillir en temps réel au moins les paramètres suivants :
* Débit d'air inspiré ou expiré à l'aide d'un pneumotachographe (spiromètre)
* Concentrations de CO2 et d'O2 expirées d'une chambre de mélange de gaz à l'aide d'un analyseur de gaz
* Température de l'air expiré
* Ce système doit être capable de réaliser :
* Une analyse des gaz respiratoires.
* Une calorimétrie indirecte.
* les calculs de seuil anaérobie.
* Ce système doit être capable de livrer avec le kit d’accessoire de physiologie de l'exercice complet.
* Le traitement des données recueillies par ce système doit être analysé avec le même logiciel que les données recueillies par les autres systèmes de ce lot pour une synchronisation des informations recueillies.
· Système de monitorage des paramètres physiologiques sans fils compatible les autres systèmes de ce lot (nombre 1)
*Ce système doit permettre de recueillir les données physiologiques lors de l’exercice physique ou lors d’une activité sportive sans fil.
*Ce système doit être capable d’être utilisé pour un large éventail d'applications et de types de signaux - de la mesure de la conductance électrique de la peau (GSR), l’électrocardiogramme, les données d'accéléromètrie XYZ, à l'enregistrement des contractions musculaires et des angles articulaires - le tout sans limiter la capacité de sujet à bouger naturellement.
Les ceinture de ce système doivent être de tailles différentes.
* Ce système doit avoir plus de 10 heures d'autonomie.
* Ce système doit être compatible avec les autres constituants de ce lot.
* Ce système doit être livré complet prêt à l’utilisation.
· Système d’acquisition et d’analyse de l’activité électrique produite par les muscles squelettiques de l’être humain par des capteurs d’électromyographie sans fil : Système EMG 16 canaux Trigno™ ou équivalent (nombre 1)
* Ce système doit être capable de mesurer et d’enregistrez librement l'activité électrique produite par les muscles à l'aide de capteurs EMG sans fil.
* La station de réception des signaux peut gérer jusqu'à 16 capteurs.
* Ce système doit permettre une large gamme de vues d'analyse et de calculs de canaux.
* Ce système doit permettre une option d'analyse en temps réel.
* Ce système doit être compatible avec les autres constituants de ce lot.
* Ce système doit être livré complet prêt à l’utilisation.
· Caractéristiques générales :
* Tous les systèmes composant ce lot doivent être livrés prêts à l’emploi.
* Les composants de ce lot doivent être certifiés pour répondre aux normes internationales de sécurité les plus strictes pour l'utilisation humaine.
* Les composants de ce lot doivent être compatibles entre eux.
* Tous les systèmes composant ce lot doivent être livrés avec le consommable nécessaire pour la réalisation d’au moins 200 examens (Adhésif pour capteur, électrode d’ECG, Gel).
* Le matériel de ce lot doit être livré avec une garantie.
* Un accompagnement au démarrage doit être prévu.
LOT N°2
1 | Ensemble holter rythmique et tensionnel |  | 1
Cet ensemble doit être constitué de :
* Holter ECG 3 pistes ( nombre 4 )
* Holter tensionnel ( nombre 4 )
* Station de lecture ( nombre 1)
HOLTER ECG 3 PISTES
Caractéristiques:
* A l'épreuve des chocs et des infiltrations d'eau et facile à nettoyer.
* Détection des ondes P pour un diagnostic précis de la fibrillation auriculaire
* Analyse de la variabilité du rythme cardiaque (fréquence)
* Tachygraphe : Analyse et détection de mouvements
* Analyse ST / QT / stimulateur
* Détection QRS en temps réel
* Design résistant aux chocs et aux éclaboussures
* Saisie de données patient et programmation directement par l’enregistreur ou par logiciel
* Navigation aisée dans les menus à l'aide des touches de contrôle.
* Vérification de la qualité du signal sur écran LCD avec modification de gain.
* Enregistrement des événements par le patient.
* Durée d‘enregistrement Max. 14 jours
* Les patients peuvent être suivis pendant plus de 14 jours sans devoir consulter le médecin pour un changement de pile.
* Test de câble automatisé par impédance.
* Électrodes 5 ou 7
* Fréquence de balayage : 8000 à 32 000 Hz
* Résolution 15,5 bits
* Alimentation :
o Piles 1,5 V AAA à usage unique pour des délais d'exécution rapides
o Batterie interne rechargeable écologique, durant une semaine ou plus
o Batterie interne rechargeable via USB.
o Possibilité de combiner les piles pour obtenir plus de 14 jours d’enregistrement.
ACCESSOIRES :
* 01 Câble patient 3 canaux
* 01 Carte SD, adaptateur de carte SD
* 01 câble microUSB
* 01 Pile alcaline 1.5v
* 01 Poche de transport Holter réutilisable avec ceinture
* 01 Sachet de 25 électrodes à usage unique
HOLTER TENSIONNEL
Caractéristiques :
o Enregistrement sur 24 ou 48 heures
o Ecran permettant l’affichage des valeurs mesurées et menu multilingue
o Examen effectué sur des adultes et enfants à l’aide d’algorithme.
o Méthode de mesure : deux méthodes de mesure en une seule : la méthode auscultatoire et la méthode oscillométrique
o Vitesse de dégonflage : 2 – 9 mmHg/s ou automatique
o Plage de mesure, pression artérielle : 25 – 300 mmHg
o Plage de mesure, fréquence cardiaque : 40 – 300 bat/min
o Protocoles de surveillance : groupes d’intervalles modifiables (chaque groupe comprend 8mesures)
o Intervalles de mesure : 5 – 120 mn
o Enregistrement et stockage jusqu’à 400 mesures avec 30 s d’enregistrement vocal
o Marqueur d'événements et de repérage des temps de début / fin de veille et de sommeil.
o Format compact et fonctionnement silencieux de la pompe
o Interface USB pour transmission de données vers un PC et les réglages
o Alimentation: 2 batteries rechargeables NiMH Type AA
o Logiciel d’analyse et interprétation compatible avec l’enregistreur pour PC
o Affichage à cristaux liquides : écran couleur OLED avec menu multilingue
o Navigation aisée dans les menus à l'aide de deux boutons de contrôle.
o Enregistrement vocal des informations relatives au patient
o Le patient peut effectuer des mesures supplémentaires à n'importe quel moment.
o Validations : ANSI / AAMI SP10
ACCESSOIRES :
o 01 Brassard MAPA Adultes
o 01 Brassard MAPA Obèses
o 01 Brassard MAPA Enfant
o 02 Tubes avec microphones pour les brassards
o 04 batteries rechargeables NiMH
o 01 Chargeur de batterie
o 01 Étui de transport, ceinture et bandoulière
STATION DE LECTURE DU HOLTER RYTHMIQUE ET TENSIONNEL
Lecteur composé d’une unité informatique et d’un logiciel dédié
1) Unité Informatique :
> Unité centrale avec :
* Processeur I5 GHz
* RAM : 4 Go
* Disque dur 500 Go
* Graveur de DVD
* Ecran plat couleur 20’’
* Imprimante laser couleur
* Table PC dédiée
* 01 Code de licence pour les holters rythmique
* 01 Logiciel d'analyse sur CD pour les holters rythmique
2) Logiciel d’analyse holter rythmique :
Doit permettre d’exploiter un ECG longue durée de routine. Outre l’enregistrement de tous les événements cardiopathologiques, il doit fournir une analyse complète de l’ensemble du système humain.
* Analyse auriculaire
* Analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque
* Détection des ondes P pour un diagnostic précis de la fibrillation auriculaire
* Détection instantanée de l’apparition d’une fibrillation auriculaire.
* Analyse de la variabilité du rythme cardiaque (fréquence)
* Tachygraphe : Analyse et détection de mouvements
* Enregistrements d'ECG Holter
* L’algorithme doit permettre de détecter les battements avec un taux de précision de 99,9 %.
* Analyse QT
* Analyse ST
* Analyse stimulateur
* Analyse de la variabilité du rythme cardiaque
* Classement et aperçu des arythmies
* Les rapports doivent être librement configurables
* Fonctions d'archivage, d'édition, de diagnostic et de validation
* Mesures à l'écran, édition de points de mesure globaux et interprétations
* Edition des données patients
* Différents formats d'impression pouvant être sélectionnés par l'utilisateur
* Fonction de recherche de patient et d'enregistrement
* Génération de rapports au format PDF
*Ce système doit permettre d’exporter les résultats obtenus sous format de feuilles Excel ou équivalent pour une analyse mathématique de la variabilité cardiaque.
3) Logiciel d'analyse holter tensionnel :
Logiciel doit offrir une grande flexibilité en matière de configuration, d’analyse, d’interprétation et de compte-rendu de la MAPA. Des rapports complets doivent être générés rapidement.
Il doit permettre de diagnostiquer :
o Les variations de la Pression Artérielle (PA) durant le sommeil (état Dipper)
o Pics de PA au réveil (les pics de PA au réveil constituent un risque d’AVC).
o Syndrome de la blouse blanche.
o Index de régularité (homogénéité de la pression artérielle).
o Un rapport d‘interprétation doit être généré automatiquement.
o Tous les paramétrages de l’appareil doivent pouvoir être définis via le logiciel du PC
o Présentations numériques et graphiques diverses
o Impression du rapport doit pouvoir comporter :
> Données patient
> Tableau de mesure avec message d’erreur
> Histogramme
> Tendances
> Comparaison de 2 mesures
> Diagnostic
> Date et Heure
* Le système doit être livré complet et prêt à l’utilisation.
* Matériel doit être livré avec garantie
* Accompagnement au démarrage.
2 | MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE CONTINUE ET NON INVASIVE SANS BRASSARD |  | 1
Un dispositif de mesure de la pression artérielle continue et non invasive sans brassard sur 24 heures avec ECG de longue durée, Oxymétrie. Il doit permettre d’éditer les résultats suivants :
Rapport de la pression artérielle :
* Profil de la pression continue sur 24 heures
* Détection dipper/non-dipper
* Détection de NBPF (fluctuations nocturnes de la pression) comme indicateur du stress cardiaque
* Détermination de l´effet superposition de la pression artérielle
* Classement clair des stades sommeil/éveil par l´actographie
Rapport ECG
* Rapport du stress basé sur la VRC
* Détection des arythmies
Rapports d´oxymétrie
* Enregistrement de la saturation en oxygène dans le sang et corrélation des désaturations avec l´hypertension
* Preuves des changements de la pression artérielle d´origine respiratoire
Caractéristiques
* Durée maximale d’enregistrement : 24 heures
* Nombre total de canaux : jusque 10 canaux :
> Pression artérielle syst./diast, battement par battement
> ECG 03 canaux
> SpO2, pouls, pléthysmogramme
> Position du corps (optionnel)
> Mouvement / Activité
> Marqueur d’événement
* Enregistrement :
> 24 heures
> Simple 1-point calibration
> Montages Flexible
> Fréquence d‘échantillonnage jusqu‘a 512 Hz
> Notifications capteurs Off
* Sauvegarde de données :
> Mémoire interne 512 MB
> Chargement de la batterie et transfert de données via station
* Écran tactile de haute définition en couleur, résolution 320 x 240 px
* Alimentation : Batterie Li-Ion (rechargeable), enregistrement jusqu`à 24 heures
ACCESSOIRES
* 01 Capteur d'oxymétrie (adultes)
* 01 Câble ECG 3 Canaux
* 30 électrodes ECG à usage unique
* Station pour charger la batterie et transfert de données via Câble USB vers PC
* Logiciel d'initialisation, de transfert et d'analyse (2 licences) en français
* Sac pour l’appareil et capteurs
* Le système doit être livré complet et prêt à l’utilisation.
* Matériel doit être livré avec garantie
* Accompagnement au démarrage.
3 | ANALYSEUR DE L'ONDE DE POULS POUR LA MESURE DE LA TENSION CENTRALE |  | 1
L’unité de surveillance de TA avec écran couleur et possibilité d’enregistrement vocale des informations relatives aux patients.
DONNEES D'ANALYSE DE L'ONDE DE POULS
Le logiciel doit afficher les valeurs suivantes :
o Pression artérielle centrale
o Pression pulsée centrale
o Pression d'augmentation
o Indice d'augmentation
o Résistance périphérique
o Vitesse de l'onde de pouls [PWV]
Caractéristiques
o Enregistrement sur 24 ou 48 heures
o Méthode de mesure : auscultatoire (Korotkoff / RivaRocci) avec 10 secondes supplémentaires d'enregistrement de la pression oscillométrique pour l'AOP
o Plage de mesure, pression artérielle : 25 – 300 mmHg
o Plage de mesure, fréquence cardiaque : 40 – 300 bat/min
o Vitesse de dégonflage : 2 – 9 mmHg/s ou automatique
o Intervalles de mesure : 5 – 120 mn
o Examen effectué sur des adultes et enfants à l’aide d’algorithme.
o Navigation aisée dans les menus à l'aide de deux boutons de contrôle.
o Protocoles de surveillance : groupes d’intervalles modifiables (chaque groupe comprend 8 mesures)
o Enregistrement vocal des informations relatives au patient
o Le patient peut effectuer des mesures supplémentaires à n'importe quel moment
o Enregistrement et stockage jusqu’à 400 mesures avec 30s d’enregistrement vocal
o Interface USB pour transmission de données vers un PC et les réglages
o Affichage à cristaux liquides : écran couleur OLED avec menu multilingue
o progressif oscillométrique ou uniquement oscillométrique avec dégonflage progressif
o Alimentation: 2 batteries rechargeables NiMH Type AA
o Validations : ANSI / AAMI SP10
ACCESSOIRES LIVRES AVEC L’ENREGISTREUR:
o 01 Brassard MAPA adultes
o 01 Microphone et tube
o 04 batteries rechargeables NiMH
o 01 Chargeur de batterie
o 01 Étui de transport, ceinture et bandoulière
o 01 câble USB
o 01 Mode d’emploi en français
* Le système doit être livré complet et prêt à l’utilisation.
* Matériel doit être livré avec garantie
* Accompagnement au démarrage.
4 | ELECTROCARDIOGRAPHE A 12/16 PISTES SUR CHARIOT D’ORIGINE |  | 1
CARACTERISTIQUES :
* ECG 16 dérivations (avec câble 14 dérivations).
* Signal d’ECG moyenné permettant à l’utilisateur d’effectuer une évaluation/stratification du risque d’arythmie ventriculaire.
* ECG de repos 12 dérivations (avec câble 10 dérivations) : 10 secondes d’analyse d’ECG avec mesures informatisées.
* Sélection des dérivations : 12 dérivations standard, pédiatrique, précordiales droites, C4r standard, postérieur gauche, Nehb, 12 dérivations équilibrées, Frank XYZ bipolaire, Frank XYZ orthogonal.
* Sélection de dérivations supplémentaires avec câble de patient à 14 dérivations : Standard 12 + équilibrée, Standard 12 + précordiale droite complète
* Rythme de repos jusqu'à 20 minutes avec création d’un ECG de repos de 10 secondes à partir d’un segment de l’enregistrement.
* Correction QT : Bazett, Fredericia, Fremingham ou Hodges
* Mesures ECG
* Écran multitouch couleur
> Type d’affichage : LCD avec PCAP, couleurs d’affichage de 16,7m
> Résolution écran LCD : 1366*768
> Dérivations affichées : 3, 6, 12 ou 16
> Sensibilité : 5,10, 20 mm/mV
> Vitesse ECG : 12,5, 25, 50 mm/s
> Révision ECG : Vitesse de révision : 12,5/25/50 mm/s Amplitude de révision : 5/10/20 mm/mV
* Clavier alphanumérique avec couvercle en silicone
* Touches de fonction directe : 3 (ECG auto, Dém. Impression manuelle, Arrêt impression manuelle)
* Mémoire interne : 10 Go de stockage de données pour enregistrements ECG
* Imprimante thermique haute résolution intégrée, matrice de points thermiques (impression en temps réel)
* Format du papier thermique : Papier thermique pli zigzag sans BPA (210 x 280 mm)
* Dérivations : 3, 6, 12 (ou 16 dérivations)
* Vitesse du papier, impression manuelle : 5, 12.5, 25 ou 50 mm/s
* Sensibilité, impression manuelle : 5, 10 ou 20 mm/mV
* Vérification de la qualité du signal
* Détection d’inversion des dérivations
* Détection de stimulateur cardiaque
* RJ45 : Connecteur réseau pour LAN (Ethernet 1 Go)
* RS-232 (x2) : pour ergomètres, tapis roulants et périphériques
* Connecteurs USB 2 (x2)/USB 3 (x2) : pour exportation en PDF, souris, lecteur de code-barres, etc.
* Signal de sortie : Sortie pour déclencheur QRS
* WLAN
* PDQ
* Communication bidirectionnelle avec les systèmes EMR et PDF export
* Possibilité d’export PDF sur clé USB
* Filtre de myogramme : LP 25, 40, 50 Hz ou désactivé (350 Hz)
* Filtre CA : 50 ou 60 Hz
* Filtre affichage d’effort RNSF : Réduit le bruit et les artefacts de base pour supprimer ou réduire considérablement les fluctuations de base.
* Alimentation : fonctionnement sur secteur ou batterie
* Alimentation électrique : de 100 à 240 VCA, 50 ou 60 Hz
* Consommation électrique : max. 100 VA
* Capacité de la batterie : au moins 4 heures avec impression d’ECG toutes les 15 minutes
ACCESSOIRES :
* 01 câble ECG à 10 conducteurs
* 01 câble ECG à 14 conducteurs
* 01 câble secteur
* 01 Tube de gel
* 10 Rames de papiers
* 01 Mode d emploie en français
* 01 Chariot d’origine mobile avec frein équipé d’un panier pour le rangement des accessoires et bras pour suspendre le câble ECG.
* Livré avec un logiciel de transmission des ECG vers PC : application pour ordinateur permettant la communication entre le PC et le ECG
* Le système doit être livré complet et prêt à l’utilisation.
* Matériel doit être livré avec garantie
* Accompagnement au démarrage.
5 | Tilt table |  | 1
> 1 section table basculante avec la verticalisation 0°-85°
> Indicateur d'angle d'inclinaison
> Réglage électrique de la hauteur,
> Réglage électrique de l'inclinaison,
> Balustrades pour les ceintures,
> Ceintures de stabilisation,
> 4 roues directionnelles avec frein
> 2 moteurs électriques : réglage électrique de basculement et l’autre réglage de la hauteur
> 2 repose-pieds réglables
> Batterie d'urgence de secours (permet la descente à hauteur min. et revenir à l'horizontale lors de pannes de courant)
> Revêtement poudré, cadre en acier stable
Données techniques :
> Nombre de sections: 1
> Dimensions (L x W) [cm]: au moins 190 x 69
> Marche pied longueur [mm] : au moins 360
> Angle d'inclinaison de table [°] : au moins 0-85
> Réglage de la Hauteur [cm]: au moins 53-103
> Capacité de levage max. [kg] : au moins 150
> Alimentation [V/Hz] : 230/50
Accessoires standard:
> Fixation des sangles
* Le système doit être livré complet et prêt à l’utilisation.
* Matériel doit être livré avec garantie
* Accompagnement au démarrage.
6 | SYSTEME EPREUVE D’EFFORT AVEC MESURE DES ECHANGES GAZEUX INFORMATISE SOUS WINDOWS |  | 1
1- ELECTROCARDIOGRAPHE À 12 PISTES DE REPOS ET D’EFFORT FILAIRE
2- LOGICIEL POUR ÉPREUVE D’EFFORT ET ERGO-SPIROMÉTRIE
3- ANALYSEUR DE GAZ D’ERGOSPIROMETRIE
4- TAPIS ROULANT
5- ERGOMETRE
6- MONITEUR DE TENSION ARTERIELLE NON INVASIVE AVEC MESURE SPO2
7- INFORMATIQUE
8- ACCESSOIRES ERGO-SPIRO ET ECG
1- ELECTROCARDIOGRAPHE À 12 PISTES DE REPOS ET D’EFFORT FILAIRE
> Logiciel d’effort, vue en affichage complet
> Logiciel d’ECG de repos, 12 dérivations simultanées
> Jusqu’à 2 heures d’enregistrement de rythme
> Possibilité de vérifier et de répéter la mesure de toutes les données enregistrées
> ECG d’urgence
> Dispersion QT
> Détection d'arythmie
> Logiciel de gestion des données
> Représentation simultanée des courbes d’ECG, spirométriques, VO2 et possibilité de comparer tous les paramètres
> 2 Moniteurs : affichage TFT à cristaux liquides
* Moniteur gauche : ECG et gestion des données
* Moniteur droit : analyse spirométrique et des gaz
> Impression et visualisation de 6 ou 12 canaux simultanés sur imprimante interne ou externe
> Technologie d’impression : haute résolution intégrée tête d’impression thermique, 8 points/mm (axe de l’amplitude), 40 points/mm (axe temporel), 25 mm/s
> Format d’impression : présentation de 6/12 pistes imprimées, positionnement optimal sur une largeur de 200 mm (A4), ajustement automatique de la ligne de base
> Papier pour impression : papier thermoréactif, plié en Z, largeur : A4, env. 60 m, prêt à l’archivage
> Imprimante interne : impression sur papier thermoréactif
> Imprimante externe : impression sur papier ordinaire via imprimante externe laser
> Contrôle automatique de l’ergomètre via des profils configurables
> Tous les accessoires doivent être stérilisables et réutilisables
> Etalonnage 1 mv
> Sensibilité : 5/10/20 mm/mv
> Vitesse de déroulement 5/10/12,5/25/50 mm/sec
> Fréquence d’échantillonnage : 4 000 Hz
> Réglage automatique du 0
> Détecteur de papier
> Détection anomalie électrodes
> Détection du stimulateur cardiaque
> Filtre secteur 50HZ/60HZ
> Filtrage potentiel tardif jusqu’à 40Hz (-3dB)
> Filtre :
* Filtre de fréquence SPF Powerline ou équivalent : suppression sans distorsion des interférences sinusoïdales superposées de 50 ou 60 Hz au moyen du filtrage numérique adaptable
* Filtre de lissage SSF, filtre myogramme SMF (filtre de tremblement musculaire) ou équivalent : filtre de lissage passe bas 25 Hz/35 Hz qui supprime les artefacts dus aux tremblements musculaires et aux hautes fréquences sans déformation des complexes QRS
* Filtre de ligne de base SBS ou équivalent : Filtre qui supprime ou réduit de manière significative les fluctuations de la ligne de base sans déformation des valeurs mesurées (pour les ECG de repos et d’effort)
* Anticrénelage en ligne, hors ligne
> Alimentation électrique : 115/230 V (nominal), 50/60 Hz
> Puissance absorbée : 80 VA max.
> Batterie : le système d’alimentation ininterrompue intégré fournit une alimentation électrique de réserve pour le système (sans moniteur) et l’imprimante pendant au moins 3 minutes.
> Entrée flottante pour protection contre les surcharges et décharges
2- LOGICIEL POUR ÉPREUVE D’EFFORT ET ERGO-SPIROMÉTRIE
> Acquisition simultanée des 12 dérivations
> Protocoles d’effort standard et définis par l’utilisateur pour les ergomètres de bicyclette et de tapis roulant
> Complexes QRS zoomés, y compris la comparaison avec le complexe de référence pour toutes les dérivations
> Mesure complexe moyens en temps réel
> Affichage continu de l’analyse ST, de l’amplitude ST et de la pente ST en temps réel
> Affichage des paramètres avec le pourcentage par rapport aux valeurs théoriques (FC, BP, Charge….)
> Récupération du test précédent - affichage du test d'exercice précédent pendant un test d'exercice et fonction de retour en arrière du test en cours
> Ajustement de la mesure ST en ligne
> Analyse répétée de tous les tests d’effort avec possibilité de visualiser les tendances de ST, FC et PNI
> Échelle de Borg, tableaux de symptômes et critères d’interruption
> ECG d’urgence doit être possible à tout moment
> Tendances ST, fréquence cardiaque et pression artérielle
> Saisie des valeurs externes (ex. SPO2, gaz du sang, tension artérielle...)
> Mesure sous décalage ST
> Mesure de la pente
> Mesure ECG
> Augmentation ou diminution de la charge en cours et possibilité de passage à la charge suivante
> Protocoles internationaux (BRUCE/ BRUCE MODIFIE/.BALKER/AUTRES/ PLUS et Protocoles utilisateur)
> Choix de la dérivation de référence
> Impression de l’ECG en temps réel
> Sortie sur ERGOMETRE
> Sortie sur TAPIS ROULANT
> Système d’interface compatible au réseau
3- ANALYSEUR DE GAZ D’ERGOSPIROMETRIE
Analyseur de gaz, spiromètre intégré (O2, CO2, Spiro Ergoscope) y inclus logiciel pour représentation des mesures et documentation de toutes les valeurs respiration cardio-pulmonaires respiration-par-respiration
> Possibilité d’introduire les valeurs gaz sang
> Système complet pour calcul de la VO2 max
> Possibilité de nombreuses représentations graphiques (Plusieurs Wasseman)
> Cycle respiratoire en temps réel
> Analyse séparée des ventilations inspiratoires et expiratoires
> Analyseur de gaz ne nécessitant pas de maintenance.
> Courbes débit / volumes réalisables avant ou pendant l’épreuve d’effort.
> Visibilité en temps réel de l’O2- CO2- et courbes Volume
> Calibration de gaz automatique.
> Insensible aux effets de l’humidité pendant toute la durée de l’examen
> Affichage VO2 et ECG sur écran de grande visibilité,
> Courbes graphiques simultanées pour affichage respiratoire (O2, CO2, Volume), profils de charge pour ergomètre et tapis roulant avec graphiques des paramètres choisis.
> Capteur de volume doit être facilement démontable et stérilisable
CAPTEUR DE VOLUME
> Principe de mesure : Pneumotachographe avec diaphragme variable
> Plage de mesure linéaire : 0 à 20 l
> Précision : +/- 2,5 %
> Résolution : 10 ml
> Mesure du volume : intégration numérique
> Plage de mesure du volume : 0 à 300 l
ANALYSEUR D’O2
> Méthode de mesure : cellule chimique
> Plage de mesure : 0 à 35 %
> Résolution : 0,1 %
ANALYSEUR DE CO2
> Méthode de mesure : Mesure ultrasonique du temps de propagation
> Intervalle : 0 à 17.5 %
> Temps de réponse : < 100 ms
> Résolution : 0,1 % d’O2
CORRECTIONS
> Traitement D/V : ATS ou ERS
> Volume de gaz inspiratoire
> Auto-correction : BTPS (module ambiant)
> Volume de gaz : STPD (module ambiant)
PARAMETRES MESURES :
ERGO-SPIROMÉTRIE
Système d’ergospirométrie compact destiné à la détermination précise et fiable, sur tout type de patient, des paramètres d’ergospirométrie et des paramètres déduits tels que :
Durée, Charge, V’O2, V’CO2, RER, V’E, FR, VT, Poux O2, EqO2, EqCO2, PETO2, PETCO2, PaO2, PaCO2, BR et bien d’autres encore...
SPIROMETRIE/DEBIT-VOLUME
Détermination de la courbe débit-volume pendant la récupération et l’effort, y compris la superposition, la modification et la détermination de EELV/IC.
Enregistrement des données respiration par respiration et intra-respiratoires
4- TAPIS ROULANT
> Terminal utilisateur externe intégré pour tapis
> Tapis roulant pour épreuve d’effort
> Programmation des protocoles par ECG
> Surface de marche: 50 x 150 cm
> Charge max.: 250 kg
> Pente réglable : 0 à 25% (0...14.03°) ajustement motorisé
> Gamme de vitesse : de 0 jusqu’à 22 km/h, par paliers de 0.1 km/h
> 02 mains courantes montées à droite et à gauche
> Dispositif de sécurité anti-retour
> Dispositif pour arrêt d’urgence
> Contrôlé via interface RS-232
> Système moteur: 2.2 kW (3 PS) moteur AC 3-phases, aucun entretien, sans balai.
> Dimensions suffisantes pour l’épreuve d’effort chez les sportifs.
> Voltage : 200...240 VAC 50/60 Hz, 15-16A fusible
5- ERGOMETRE
> Écran tactile de type `` Smart '' peuvent être utilisés de manière autonome ainsi que le fonctionnement à distance
> Construction stable d’acier/aluminium pour les poids jusqu’à 160 kg
> Plage de valeurs charge : 1 à 999 W
> Ajustement du siège : pour des tailles de 120 à 210 cm
> Possibilité d’ajustement du guidon
> Mécanisme d’entraînement avec courroie en V (pas de chaîne) quasi silencieux et ne nécessitant aucune maintenance
> Intervalle de tours : 30 à 130 tours/min pour les pédales
> Principe de freinage : freins gérés par ordinateur avec mesure permanente du couple ; la performance du freinage est indépendante du nombre de tours par minute
6- MONITEUR DE TENSION ARTERIELLE NON INVASIVE AVEC MESURE SPO2
> Permet de mesurer et afficher automatiquement la pression systolique et diastolique d‘un patient à des intervalles prédéterminés ou à la demande de l‘utilisateur pendant le test de ECG d’effort
> Mesure de SpO2
> Affichage à cristaux liquides graphique à rétro-éclairage avec menu multilingue
> Fonctionnement avec 2 techniques de la mesure :
* Primaire : mesure auscultatoire du son K avec ou sans signal de synchronisation du QRS pour les mesures durant le test d‘effort
* Secondaire : oscillométrique avec dégonflage linéaire sans à-coup pour les mesures au repos
> Plage de mesure :
* Systolique : 50-270 mmHg
* Diastolique : 20-150 mmHg
* Fréquence cardiaque : 40-250 bat./mn
> Intervalles de mesure : 2-20 mn
> Capacité mémoire : 200 mesures
> Interface :
* Interface RS-232 pour les systèmes de test d‘effort
* Interface USB pour calibration de l’appareil
> Mode d‘emploi en français
> Alimentation électrique externe
> Câble de communication avec le système de test d‘effort
> 01 Capteur SpO2
> 01 Brassard adulte
7- INFORMATIQUE
> Processeur Pentium
> Disque dur 250 GB
> RAM 8GB
> Lecteur CD Rom Et Graveur
> Système d’exploitation : WINDOWS™ 10 Professional
> 02 écrans plats séparés de taille au moins de 23.8 pouces
o Ecran pour ergo spirométrie
o Ecran pour épreuve d’effort ECG
> 02 Imprimantes :
o Imprimante thermique incorporée pour impression directe de l’ECG
o Imprimante externe laser couleur Professionnelle (A4) pour impression des rapports
> Chariot d’origine moderne avec transformateur de sécurité et support de câble ECG et installation pour l’analyseur de gaz
> Support pour bouteille de gaz de calibration
8- ACCESSOIRES ERGO-SPIRO ET ECG
> 01 Câble ECG à 10 conducteurs de diagnostic d’effort 12 dérivations.
> 300 électrodes à usage unique
> 10 Rames de papiers d'enregistrement
> 01 Ceinture pour câble ECG
> 01 Capteur de volume
> Adaptateur en silicone pour capteur de volume
> 2 Adaptateurs de masque pour capteur de volume avec raccordement de gaz
> 1 Masque grand
> 1 Masque moyen
> 1 Masque petit
> Pompe de calibration de 3 litres
> Adaptateur pour pompe de calibration
> Câble de connexion analyseur
> Tube patient 50cm set à 2 pcs
> Tube patient Ergo-scope 3.5 cm
> Tube en PVC pour gaz de calibration, avec adaptateur en silicone 150cm
> 01 Bouteille gaz O2/CO2/de calibration
> 01 Logiciel complet sur CD pour l’ensemble de l’équipement
> 01 Manuel d’utilisation en français
* Le système doit être livré complet et prêt à l’utilisation.
* Matériel doit être livré avec garantie
* Accompagnement au démarrage.
LOT N°3
1 | ECHOCARDIOGRAPHE |  | 1
Caractéristiques de la plateforme
* Plateforme dernière génération de reconstructions volumiques reposant sur un formateur de faisceaux software.
* Nombre de canaux illimité
* Technologie permettant une focalisation uniforme combinée à une résolution de contraste accrue sur l’ensemble du champ de visualisation avec des cadences images élevées sans focalisation manuelle.
* Algorithme permet la focalisation des ondes ultrasons sur les structures réels en réduisant les artefacts
* Moniteur 22’’ OLED sur bras articulé
* Ecran tactile 12’’ LCD en français
* Disque dur intégré d'une capacité minimale de 500 GB
* Ajustement électronique de la position du plateau de commande : hauteur, rotation, extension
* Retro éclairage du clavier
* Imagerie 4D sonde trans thoracique et trans oesophagienne
* Formats d'exportation d'images : AVI, JPEG, MPEG, DICOM &VOLDICOM
* Lecteur et graveur CD/DVD
* Possibilité de transférer les données patients (images, séquences, mesures, données patients…) sur un support CD et pouvoir les explorer sur un PC.
* 5 connecteurs actifs de sonde
* Protocole DICOM impression, stockage et worklist.
Imagerie
* Traitement d'image en forme brute : avec possibilité de post traitement des images (mesures, optimisation et analyse en conservant la qualité initiale).
* Bande de fréquence : 1,5 - 18 Mhz ou plus
* Profondeur d'exploration : 50 cm
* Cadence supérieur à : 6500 en 2D et 475 fps en doppler couleur
* Possibilité d’ouverture de l’ongle du secteur pour meilleur visualisation des structures dans le champ de vision rapproché.
* Cadence d’images en 4D Jusqu’à 511 Volume par seconde en ETO 4D
* Imagerie harmonique codée en numérique 3eme génération
* Imagerie angio couleur
* Imagerie angio directionnel
* Visualisation hémodynamique du flux
* Imagerie M couleur
* Mode d'imagerie de l'hémodynamique vasculaire basé sur le mode B
* Mode d'imagerie de l'hémodynamique vasculaire basé à la fois sur le mode B et le mode doppler couleur
* Technologie d’imagerie permettant la visualisation du flux sanguin en utilisant une combinaison de speckle traking et doppler couleur afin de réduire la dépendance d’ongle.
* Imagerie 4D couleur Imagerie
* Optimisation automatique de l'imagerie tissulaire en une seule touche
* Optimisation automatique du doppler spectral en une seule touche
* Fonction d'élimination automatique des speckle.
* Fonction de tirs croisés multi-angles et coplanaire
* Fonction d'imagerie panoramique
* Mode M anatomique temps réel
* Mode M anatomique courbé /couleur
* Protocole d'échographie de stress en 2D et 4D avec possibilité de sauvegarder les réglages d’imagerie pour chaque niveau du protocole.
* imagerie de contraste consistant à l’opacification du ventricule gauche permettant une meilleure délimitation des contours en association avec des agents de contraste, et un traitement basé sur un codage en inversion de phase permettant une haute résolution du contraste dans le ventricule gauche. Possibilité d'utiliser la fonction 4D pour une analyse tri-planaire du contraste.
* 4D couleur volume plein
* Possibilité d’affichage de la trajectoire des cellules sanguines avec modèle d’écoulement
* Mode triplex
* Mode triplex avec le doppler continu
* Doppler tissulaire spectral
* Doppler tissulaire couleur
Quantification :
* Mode permettant le calcul de déplacement du myocarde et son affichage en codage couleur superposé sur le mode B ou le mode M
* Mode permettant d’afficher des informations sur la synchronisation des mouvements du myocarde en codage couleur superposé à l'image mode B, disponible en temps réel aussi qu’après le gel.
* Mode strain : calcul de déformation tissulaire affiché en code couleur superposé sur l'image mode B
* calcul le taux de déformation tissulaire affiché en code couleur superposé sur l'image mode B, mode M et mode M anatomique
* programme d'analyse quantitative : tracé de vélocité ou des paramètres dérivés (strain, strain rate, déplacements…) dans une région d'intérêt en fonction de temps.
* Tracé pour analyser le rehaussement du contraste en fonction du temps
* Outil automatique utilisant le 2D specke traking pour la quantification de la déformation de la paroi myocardique avec calcul simultané de la FE , utilisant une imagerie paramétrique offrant des informations quantitatives sur les mouvements globales et segmentaires de la paroi myocardique, obtenu à partir de 3 coupes longitudinales sélectionnées automatiquement par le système et permettant une analyse complète et globale en un coup d'oeil.
* Imagerie bi plan : acquisition de 2 coupes en simultanées avec gestion de rotation d’une manière indépendante les unes des autres.
* Imagerie tri plan :acquisition de 3 coupes en simultanées avec gestion de rotation d’une manière indépendante les unes des autres .
* Imagerie 4D temps réel :en un seule battement /2 battement /multi battement, en couleur
* Imagerie 4D volume entier
* Vues standard dérivées de l’image 4D obtenu en un seul bouton : 4 cavités ,2 cavités parasternale ,valve mitrale et valve aortiques ….
* Stress echo en imagerie 4D
* Quantification automatique à partir de données 4D du strain longitudinal radial circonférentiel et surfacique, et de torsion
* Quantification automatiques des volumes VG et FE à partir de données d’images volumiques
* Quantification automatiques du volume OG à partir de données 4D
* Quantification automatiques du volumes du VD à partir de données 4D
* Quantification de la valve mitrale : surface,
* Quantification de la valve aortiques en 4D
* Quantification de la masse du VG en 4D Imagerie 5/7/9/12 coupes
* Calcul automatique de la fraction d'éjection
* Calcul automatique de l'épaisseur intima media
* Calcul automatique des mesures doppler cardiaque (Doppler pulsé et continu)
* Outil permettant des résultats plus fiables et plus reproductibles du strain logitudinal, en tenant compte de la pression systolique mesurée au repos juste avant l’échographie, ainsi que des temps d’ouverture et de fermeture des valves mitrale et aortique
Sondes
* 1 Sonde cardiaque adulte de technologie matricielle et cristal unique « single cristal » 1.4–4.6 MHZ, ouverture d’angle 120°
* 1 Sonde vasculaire
* 1 sonde Pedoff 2Mhz
Périphériques et accessoires
* Printer noir et blanc
* Onduleur de courant adapté à la puissance de la machine
* Pédale programmable
* Câble ECG
* Le système doit être livré complet et prêt à l’utilisation.
* Matériel doit être livré avec garantie
* Accompagnement au démarrage.
LOT N°4
1 | Analyseur de la composition corporelle multi-fréquences par segmentation + Programme informatique d’interface : |  | 1
* Ecran couleur tactile 10 pouces minimum
* L’analyseur de composition corporelle doit utiliser la technique d’analyse d’impédance bioélectrique.
* L’analyseur multifréquence doit être modulaire et portatif
* L’analyseur multifréquence doit être composé d’une colonne sur roulette et d’un écran tactile qui se retire facilement sans outils.
* L’analyseur doit être composé de 8 électrodes produisant 6 fréquences de mesures différentes pour une précision clinique.
* Un étalonnage automatique de l’analyseur doit pouvoir être effectué avant chaque mesure.
* L’impédancemètre doit pouvoir fonctionner avec le logiciel Windows, et permettre l’impression directe de rapport depuis l’interface utilisateur.
*L’analyseur doit avoir les caractéristiques techniques suivantes :
* Graduation : 100 g
* Portée maximale : 300 kg
* Plage d'entrée d'âge : 5 à 99 ans.
* Précision du taux de graisse : 0,1%
L’analyseur doit permettre d’effectuer des mesures par segmentation pour chaque jambe, chaque bras et pour le tronc :
- Masse musculaire en kg.
- Niveau de masse musculaire.
- Masse grasse.
- Niveau de graisse.
- Équilibre de la masse musculaire.
- Moyenne de masse musculaire.
- Muscle de la jambe.
- Répartition des graisses.
- Historique des résultats.
- Données bioélectriques : réactance, résistance, phase Angle.
L’analyseur doit permettre d’effectuer des mesures pour le corps entier :
- Poids (de 0 à 300 kg).
- Masse grasse en kg.
- Masse maigre en kg.
- Masse musculaire en kg.
- Indice de Masse Corporelle (IMC).
- Masse osseuse.
- Estimation protéine.
- Age métabolique.
- Taux métabolique basal (BMR) et graphique.
- Niveau de graisse viscérale et graphique.
- Niveau total d'eau dans le corps (TBW).
- Concentration d'eau extra-cellulaire (ECW) et intra-cellulaire (ICW).
- Rapport masse hydrique extra-cellulaire/masse hydrique totale et graphique.
L’impédancemètre doit être livré avec :
Un logiciel de suivi professionnel intégré à l’appareil :
* Ce logiciel de surveillance doit pouvoir être utilisé pour traduire les mesures de la composition corporelle en tableaux et graphiques, sur la durée et il doit être capable de produire des rapports et des sorties papiers professionnels.
* Les informations des sujets examinés doivent pouvoir être enregistrées avec les données d'analyse pour les aider à adapter leur entraînement, ainsi que leurs programmes de fitness et de perte de poids.
* Installation sur PC
* Un logiciel fonctionnant sur PC et MAC en version réseau 5 postes pour centralisation des comptes rendu et statistiques :
* Le logiciel peut fonctionner sur tablette Android pour une utilisation en ambulatoire
* Le logiciel doit permettre la possibilité de générer des comptes rendus automatiques.
Garantie et formation sur place
Appareil livré prêt à l’emploi
Accompagnement au démarrage.
2 | Défibrillateur Semi-Automatique |  | 1
* Défibrillateur semi-automatique adulte avec écran LCD doté de la technologie Biphasique pulsée
* Ecran LCD haute résolution
* L’appareil doit donner des instructions vocales et écrites
* Le niveau d’énergie doit être configurable
* L’appareil doit permettre une analyse efficace et sûre pour la détection de la fibrillation
* L’appareil doit permettre un temps de chargement rapide : < 10 secondes
* Le défibrillateur doit permettre l’enregistrement des données d’ECG, des événements et de l’environnement sonore sur la carte SD
* Le défibrillateur doit avoir une pile au lithium : permettant au moins 180 chocs à énergie maximale ou 6 h 30 min de fonctionnement (sans choc) ; ou être en mode veille pendant 5 ans
* Garantie et formation sur place
* Appareil livré prêt à l’emploi
* Accompagnement au démarrage.
Total HT/HDD
TVA 20%
Total TTC
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ……………………………. Dirhams HTVA & HDD.